国企采购

招 标 文 件

采购项目名称: 临床检验试剂采购

委托代理编号:YDZB-CG-2024-005

采  购  人: 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构:湖南云都项目管理有限公司

2024年5月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数与要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

第二册 资格证明文件

- 第一章  投标邀请

湖南云都项目管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对临床检验试剂采购进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

1、采购项目名称：临床检验试剂采购

2、委托代理编号：YDZB-CG-2024-005

3、采购项目预算：详见第四章

二、采购人的采购需求

详见招标文件第四章

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;

（4）信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);

（5）其他说明：近三个月是指2024年2月至2024年4月。

（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;

2、特定资格条件：无

3、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间期限、地点、方式

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，在招标公告下方免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2024年5月28日09：30止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标时间：2024年5月28日09：30（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2024年5月7日17：00至2024年5月13日17：00止（5个工作日）

七、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南云都项目管理有限公司

地址：浏阳市浏阳大道长城戎苑A座202

联系人：邓玲

电  话：13687313881

- 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.1款 | 采购人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | 本采购项目不允许进口产品参加投标 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥9项将导致投标无效。 条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第10.1款 | 提交投标文件截止时间 | 详见第一章“投标邀请” |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按文件要求报价 |
| 第14.5款 | 采购预算 | 采购预算：详见第四章 ★投标人投标报价单价不得超过采购预算单价。 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■不要求提供 □要求提供，提交的时间： ，地点： |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 无需提供 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件一式三份（无正副本之分） 商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份） 电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第23.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | / |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■不要求提供 □要求提供，履约担保的金额为：/。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | 代理服务费为15000元。由中标人支付代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 采购人或采购代理机构在投标截止时间后将通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询在投标截止时间前递交有效投标文件和有效投标保证金的投标人的信用记录，并将相关信息的查询记录通过网站截图方式打印后递交给评标委员会评定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 1、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 2、信用信息的使用规则：查询后有不良记录,拒绝投标。 |

正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11.投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、商务(技术)响应/偏离表

四、货物说明一览表

五、投标货物符合招标文件规定的证明文件

六、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

七、法定代表人身份证明

八、法定代表人授权委托书

九、投标人具备投标资格的证明文件

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14.投标报价

14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的），否则，在评标时将其视为投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

无需缴纳。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件包含资格证明文件、商务技术文件、电子文件。资格证明文件一式三份（无正副本之分）；商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份）,电子文件一份(采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的，其投标无效)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件及电子文件、第二册资格证明文件分别密封包装，注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”，封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。

20.2投标文件封套或外包装上应标注：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分包件招标的，还应注明所投标的包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，在评标时将其视为无效投标。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。

25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.4投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.2资格审查的程序

（1）开标结束后，请投标人离开开标室；

（2）采购人及采购代理机构在开标室按政府采购法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查；

（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；

（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告之其资格审查情况以及相关权益；

（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；

（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件由浏阳市招投标事务中心临时保管，待项目评审结束后一并封存。

26.3在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的政府采购活动；

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。

32.2中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

34. 招标代理服务费

34.1本项目代理服务费由中标人支付，见【投标须知前附表】。

35.需要补充的其他内容

35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章  评标方法及标准

评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 |
| 2 | 技术 （40分） | 技术参数 | 8 | 投标文件没有货物说明一览表的计 0 分。 产品配置符合招标文件要求的计8分。配置不详或技术参数不清或缺漏项或负偏离的每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 实施方案 | 20 | 投标人根据招标要求，结合本项目实际情况，提供项目实施方案，包括但不限于产品的货源组织、产品的运输、仓储配送、货源储备、产品的质量保证措施等方面： 方案完整、合理、思路清晰、针对性强的计20分；方案较完整、较合理、思路较清晰、针对性一般的计15分；方案整体性一般、思路一般、针对性不强的计10分；方案差的计5分；未提供方案的不计分。 |
|  |  | 产品质量保证 | 12 | 投标人每提供一个所投产品的代理商或特约经销商资格的计4分，最多计12分（提供代理商或特约经销商资格证明复印件，否则不计分）。 |
| 3 | 商务 （30分） | 服务能力 | 10 | 为确保产品的配送效率以及安全性，投标人在采购人所在地具有产品仓库的计10分；投标人在长株潭地区具有产品仓库的，计5分。（自有产权提供房屋所有权证复印件和仓库照片，租赁的需提供租赁合同复印件、房产证明材料、仓库照片，并加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  |  | 类似业绩 | 10 | 投标人具有类似实验室试剂耗材销售业绩的，每提供一个计2分，计满10分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  |  | 售后服务 | 10 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，根据方案的完整性、合理性、针对性及可行性进行综合评审：方案完善、合理，售后流程规范，退换货处理及时可行性强的计10分；方案基本较完善、售后流程较规范、退换货处理较及时可行的计7分；方案内容欠完整、欠科学、可行性一般的计4分，差或未提供不计分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

## 正   文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(报价权重分)。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.报价合理性审查

7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

9.评标报告复核

9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

9.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

9.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。

10.停止评标

10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 第四章  技术规格、参数与要求

# 一、规格及上限价

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 预估数量 | 招标上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿十项试纸（干化学检测法） | 125条装 | 盒 | 105 | 258 |
| 2 | 纤维蛋白原（FIB）试剂盒（液体型） | 6*2ml | 盒 | 36 | 732 |
| 3 | CA清洗液 I | 50ml | 瓶 | 35 | 270 |
| 4 | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 11联，100T/盒 | 盒 | 30 | 72 |
| 5 | 便隐血（FOB）检测试剂(胶体金法) | 50人份 | 盒 | 40 | 112 |
| 6 | 凝血酶原时间（PT）试剂盒（冻干型） | 10*4ml | 盒 | 25 | 378 |
| 7 | 电解质定标液 | 500ml | 瓶 | 25 | 115 |
| 8 | 凝血非定值质控品（正常值） | 10x1.0ml | 盒 | 20 | 485 |
| 9 | 尿液分析质控液 | 2*10ml | 盒 | 10 | 76 |
| 10 | 凝血非定值质控品（异常值） | 10*1.0ml | 盒 | 20 | 485 |
| 11 | 电解质斜率液 | 250ml | 瓶 | 15 | 115 |
| 12 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 15 | 12 |
| 13 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 10*5ml | 盒 | 12 | 485 |
| 14 | 血气电解质分析试剂包 | 50人份 | 盒 | 12 | 1250 |
| 15 | 瑞氏姬姆萨染色液 | 4*250ml | 盒 | 10 | 190 |
| 16 | 多项目尿液化学分析控制品(阴性） | 6*10ML | 盒 | 8 | 1180 |
| 17 | 多项目尿液化学分析控制品(阳性） | 6瓶冻干品，6瓶复溶液 | 盒 | 8 | 1180 |
| 18 | 去蛋白液 | 10ml | 瓶 | 8 | 132 |
| 19 | 质控血清（水平2） | 20*5ml | 盒 | 3 | 1820 |
| 20 | 网织红细胞染色液 | 6*20ml | 盒 | 4 | 300 |
| 21 | 重铬酸钾吸光度标准品(符合药典) | 50+100ml,2组分 | 套 | 1 | 150 |
| 22 | 质控血清（水平3） | 20*5ml | 盒 | 3 | 1820 |
| 23 | 清洗液II | 500ml | 盒 | 4 | 232 |
| 24 | 血气电解质分析试剂包 | 100人份 | 盒 | 2 | 2100 |
| 25 | EDTA.2K抗凝剂(10×) | 100ml | 瓶 | 1 | 80 |
| 26 | TT试剂盒 | 10x2.5ml | 盒 | 2 | 197 |
| 27 | 大鼠肿瘤坏死因子a (TNF-a)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 30 | 920 |
| 28 | 大鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 | 920 |
| 29 | 大鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 | 920 |
| 30 | 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 | 920 |
| 31 | 大鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 | 920 |
| 32 | 大鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 20 | 920 |
| 33 | 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 20 | 920 |
| 34 | 大鼠孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 18 | 920 |
| 35 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α）试剂盒 | 96T | 盒 | 18 | 920 |
| 36 | 大鼠多巴胺(DA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 15 | 920 |
| 37 | 小鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 15 | 920 |
| 38 | 大鼠催乳激素(PRL)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 12 | 920 |
| 39 | 大鼠5羟色胺（5-HT）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 12 | 920 |
| 40 | 大鼠环氧合酶2(COX-2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 41 | 大鼠补体蛋白3(C3)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 42 | 大鼠生长激素(GH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 43 | 猴免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 44 | 大鼠谷胱甘肽(GSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 | 920 |
| 45 | 小鼠白介素4（IL-4）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 | 920 |
| 46 | 小鼠白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 47 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 | 920 |
| 48 | 大鼠去甲肾上腺素(NE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 | 920 |
| 49 | 大鼠组胺（HIS）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 16 | 920 |
| 50 | 小鼠成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 51 | 小鼠乳酸脱氢酶（LDH）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 | 920 |
| 52 | 大鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 | 920 |
| 53 | 大鼠肾上腺素(EPI)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 54 | 大鼠谷氨酸（GLU）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 55 | 小鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 56 | 大鼠乙酰胆碱（ACH）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 57 | 大鼠γ氨基丁酸（GABA）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 58 | 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 8 | 732 |
| 59 | 大鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 8 | 732 |
| 60 | 大鼠免疫球蛋白A(IgA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 61 | 小鼠髓过氧化物酶(MPO)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 62 | 大鼠前列腺素(PG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 920 |
| 63 | 犬补体蛋白4（C4）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 64 | 大鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 | 732 |
| 65 | 大鼠肿瘤坏死因子a (TNF-a)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 10 | 732 |
| 66 | 大鼠骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 67 | 犬新城疫病毒抗体（NDV Ab）ELISA 试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 1420 |
| 68 | 大鼠白介素1(IL-1)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 69 | 大鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 | 732 |
| 70 | 犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 71 | 小鼠新城疫病毒抗体（NDV Ab）ELISA 试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 1420 |
| 72 | 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 | 732 |
| 73 | 大鼠前列腺素E(PGE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 74 | 大鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 | 732 |
| 75 | 犬白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 76 | 小鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 77 | 大鼠活性氧(ROS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 1420 |
| 78 | 大鼠CXC趋化因子配体1(CXCL1)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 | 920 |
| 79 | 豚鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 80 | 豚鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 81 | 大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 82 | 大鼠孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 83 | 大鼠补体蛋白4(C4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 84 | 小鼠白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 1420 |
| 85 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 1420 |
| 86 | 大鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 87 | 大鼠超氧化物歧化酶（SOD）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 88 | 大鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 89 | 大鼠白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 90 | 犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 91 | 犬白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 92 | 大鼠组胺（HIS）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 93 | 小鼠脑源性神经营养因子（BDNF） ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 94 | 小鼠（5羟色胺）5-HT 试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 95 | 小鼠β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 96 | 大鼠羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 97 | 大鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 98 | 大鼠免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 99 | 小鼠白介素10(IL-10)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 100 | 大鼠内毒素（ET）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 101 | 大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 102 | 大鼠半乳甘露聚糖(GM)试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 930 |
| 103 | 大鼠同型半胱氨酸(Hcy)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 930 |
| 104 | 大鼠氧化低密度脂蛋白（Ox-LDL)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 930 |
| 105 | 大鼠循环免疫复合物(CIC)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 930 |
| 106 | 大鼠胃粘液素(GM)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 107 | 大鼠淀粉酶(AMS)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 108 | 磷酸根荧光检测试剂盒（S0192S） | 200次 | 盒 | 4 | 2692 |
| 109 | 大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 110 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 111 | 大鼠淀粉酶(AMS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 112 | 犬白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 113 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 114 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 115 | 大鼠磷酸二酯酶5(PDE5)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 732 |
| 116 | 兔骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 117 | 兔骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 118 | 兔抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 119 | 兔I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 120 | 兔I型胶原交联羧基末端肽(ICTP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 121 | 大鼠β-内啡肽（β-EP）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 | 920 |
| 122 | 小鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 123 | 大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 124 | 大鼠5羟色胺（5-HT）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 125 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 126 | 人成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 127 | 大鼠胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 128 | 小鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 129 | 小鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 130 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 131 | 小鼠免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 132 | 兔卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 133 | 兔睾酮(T)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 134 | 小鼠糖化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 135 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α）试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 136 | 小鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 137 | 小鼠乳酸（LA）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 138 | 小鼠肝糖原（Glycogen）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 139 | 小鼠肌糖原（MG）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 140 | 小鼠多巴胺（DA）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 141 | 大鼠胃蛋白酶(PP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 142 | 大鼠脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA 试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 143 | 小鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 144 | 小鼠白介素12(IL-12)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 145 | 小鼠脑钠素/脑钠尿肽(BNP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 146 | 小鼠补体片断3a(C3a)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 147 | 小鼠白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 148 | 小鼠α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 149 | 小鼠糖化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 150 | 大鼠脑钠素/脑钠尿肽(BNP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 151 | 大鼠免疫球蛋白E(IgE)试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 152 | 大鼠白介素2(IL-2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 153 | 兔肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 154 | 大鼠尿微量白蛋白(ALB)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 155 | 兔白介素6（IL-6）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 156 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 157 | 小鼠尿微量白蛋白（ALB）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 158 | 小鼠尿微量白蛋白(ALB)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 159 | 大鼠转化生长因子β1（TGF-β1）试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 160 | 犬免疫球蛋白A（IgA）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 161 | 犬免疫球蛋白G（IgG）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 162 | 犬免疫球蛋白E（IgE）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 163 | 犬免疫球蛋白M（IgM）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 164 | 犬补体蛋白3（C3）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 165 | 犬补体蛋白4（C4）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 166 | 大鼠骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 167 | 大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 168 | 犬总蛋白(TP)试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 169 | 犬乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 170 | 小鼠肝糖原（Glycogen）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 171 | 小鼠肌糖原（MG）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 172 | 犬循环免疫复合物(CIC)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 173 | 大鼠半胱氨酸(Cys)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 174 | 小鼠酮体(KB)试剂盒 | 48T | 盒 | 4 | 1010 |
| 175 | 猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 2830 |
| 176 | 猪白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 177 | 猪肿瘤坏死因子α（TNF-α）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 178 | 猪C反应蛋白(CRP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 179 | 犬白介素1β（IL-1β）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 180 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 740 |
| 181 | 小鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 182 | 小鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 183 | 鸡溶菌酶（LZM）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 1610 |
| 184 | 大鼠溶菌酶（LZM）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 1400 |
| 185 | 大鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 930 |
| 186 | 大鼠骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 187 | 大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 188 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 189 | 猴血栓素B2(TXB2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 190 | 猴补体片段3a(C3a)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 191 | 猴纤维蛋白肽A(FPA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 192 | 猴凝血酶原片段F1+2(F1+2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 193 | 猴末端补体复合物(Sc5b-9)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 194 | 猴血小板因子4(PF-4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 195 | 猴β血栓环蛋白(β-TG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 196 | 犬白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 197 | 犬白介素12(IL-12)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 198 | 犬β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 199 | 犬α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 200 | 大鼠心钠素(ANP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 201 | 大鼠D-二聚体(D2D)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 202 | 人白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 203 | 人肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 204 | 大鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 205 | 人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 206 | 大鼠磷酸二酯酶5(PDE5)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 207 | 小鼠D-二聚体(D2D)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 208 | 小鼠γ谷氨酰转移酶(GGT)ELISA试剂盒(活性) | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 209 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) | 200次 | 盒 | 2 | 196 |
| 210 | 小鼠活性氧(ROS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 1720 |
| 211 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 212 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 盒 | 2 | 1050 |
| 213 | 兔雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 214 | 兔卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 215 | 犬白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 216 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 217 | 小鼠环氧合酶2(COX-2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 218 | 小鼠前列腺素E(PGE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 219 | 大鼠5脂加氧酶(5-LOX)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 220 | 大鼠胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 221 | 兔骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 222 | 兔骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 223 | 兔抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 224 | 兔I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 225 | 兔I型胶原交联羧基末端肽(ICTP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 226 | 人白介素10(IL-10)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 227 | 大鼠红细胞生成素（EPO）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 228 | 兔雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 229 | 大鼠转化生长因子β1（TGF-β1）试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 230 | 兔羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 231 | 兔羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 232 | 小鼠乙醛脱氢酶(ALDH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 233 | 小鼠乙醇脱氢酶(ADH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 234 | 小鼠超氧化物歧化酶(SOD)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 235 | 小鼠肌酸激酶同工酶(CKI )ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 236 | 犬谷氨酸脱氢酶(GLDH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 237 | 犬琥珀酸脱氢酶(SDH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 238 | 犬谷胱甘肽S转移酶(GST)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 239 | 犬胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 1420 |
| 240 | 犬酮体(KB)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 1420 |
| 241 | 人免疫球蛋白A（IgA）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 242 | 人免疫球蛋白A1（IgA1）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 243 | 小鼠内毒素（ET）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 244 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 245 | 人成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 | 732 |
| 246 | 兔孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 247 | 犬补体蛋白3（C3）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 | 920 |
| 248 | 可拆式酶标版 | 96孔 | 个 | 25 | 160 |
| 249 | 参比电极内充液 | 5ml | 瓶 | 2 | 132 |
| 250 | 离子电极内充液 | 10ml | 瓶 | 2 | 132 |
| 251 | 参比电极 | PL1000A | 支 | 2 | 1265 |
| 252 | PH电极 | PL1000A | 支 | 2 | 1080 |
| 253 | 钾电极 | PL1000A | 支 | 2 | 750 |
| 254 | Na电极 | PL1000A | 支 | 2 | 1100 |
| 255 | Cl电极 | PL1000A | 支 | 2 | 850 |
| 256 | Ca电极 | PL1000A | 支 | 2 | 760 |
| 257 | CA凝血杯 | 3*1900个/箱 | 箱 | 4 | 3120 |
| 258 | 废液泵管 | PL1000A | 个 | 10 | 80 |
| 259 | 一次性尿杯 | 中号，1000个/包 | 包 | 15 | 800 |
| 260 | CS凝血杯 | 3*2000个/箱 | 箱 | 8 | 4140 |
| 261 | 黑色素染色液（硫酸亚铁法） | 4x50ml | 盒 | 2 | 182 |
| 262 | 网状纤维染色试剂盒(改良Gomori氨银法) | 5*50ml | 盒 | 2 | 530 |
| 263 | DAB显色试剂盒 | 3ml | 盒 | 2 | 205 |
| 264 | 幽门螺旋杆菌染色液(MGG法) | 2×100ml | 盒 | 2 | 273 |
| 265 | 金稳型血糖试纸 | 50支 | 盒 | 4 | 90 |
| 266 | 通用二步法检测试剂盒（二抗）PV-9000 | 6ml | 盒 | 6 | 605 |
| 267 | TM-100型医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 25 | 12 |

二、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿十项试纸（干化学检测法） | 125条装 | 1.成分：葡萄糖：葡萄糖氧化酶、过氧化物酶、碘化钾、缓冲液、非反应物；胆红素： 2,4-二氯苯胺重氮盐、缓冲液、非反应物；酮体：硝普盐、缓冲液；比重：溴酚蓝、聚合物、氢氧化钠；潜血：二异丙苯过氧化二氢、3,3’,5,5’-四甲基联苯胺、缓冲液、非反应物； pH：甲基红、溴酚蓝、非反应物；蛋白质：四溴酚蓝、缓冲液、非反应物；尿胆原：对-二乙基氨基苯甲醛、非反应物；亚硝酸盐：对-氨苯基胂酸、3-羟基-1,2,3,4-四氢苯并[h]喹啉、缓冲液、非反应物；白细胞：吡咯氨基酸酯衍生物、重氮盐、缓冲液、非反应物。2.该产品用于对尿液中的葡萄糖、pH值、酮体(乙酰乙酸)、亚硝酸盐、胆红素、蛋白质、潜血、尿胆原、比重、白细胞项目进行检测；3.投标时提供产品注册证。 |
| 2 | 纤维蛋白原（FIB）试剂盒（液体型） | 6*2ml | 1.外观：FIB凝血酶应为均匀液体，FIB定值血浆应为黄色或淡黄色固体，凝血分析用稀释液应为无色透明溶液；2.准确性：测定上一级校准物质，相对偏差≤15%；3.线性：FIB试剂在0.8~8.0 g/L范围内，线性相关系数大于0.98；4.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤8%；5.批间差：不同批号测试结果的变异系数(CV)≤15%；6.提供一份6个月内任意批次的产品检定报告单；7.投标时提供产品说明书；8.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 3 | CA清洗液 I | 50ml | 1.pH值：应为1.5±1.0（25℃）；2.外观：无色透明溶液；3.投标时提供产品说明书；4. 投标时提供原厂相关产品检验报告单；5.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 4 | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 11联，100T/盒 | 1. 用于检测尿液中的白细胞、尿胆原、微量白蛋白、蛋白质、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸 、尿比重、酮体（乙酰乙酸）、亚硝酸盐、肌酐、pH值、隐血和尿钙2.投标时投标时提供产品注册证；3.投标时提供产品说明书。 |
| 5 | 便隐血（FOB）检测试剂(胶体金法) | 50人份 | 1.包装规格：条型单人份，50人份一盒；2.灵敏度可达100ng/mL；3.投标时提供产品说明书。 |
| 6 | 凝血酶原时间（PT）试剂盒（冻干型） | 10*4ml | 1.外观：PT试剂应为疏松体，复溶后呈均匀的混悬液，PT缓冲液应为无色液体。2.正常的血浆测试所得结果≤14秒；3.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤5%；4.批间差：不同批号测试结果的变异系数不大于10%；5.提供一份6个月内任意批次的产品检定报告单；6.投标时提供产品说明书；7.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 7 | 电解质定标液 | 500ml | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.投标时提供产品说明书3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 8 | 凝血非定值质控品（正常值） | 10x1.0ml | 1.投标时提供产品说明书2.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 9 | 尿液分析质控液 | 2*10ml | 1.可对尿葡萄糖、胆红素、酮体、比重、隐血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞等十项尿液分析试纸进行质量控制；2.提供阴性液和阳性液。 |
| 10 | 凝血非定值质控品（异常值） | 10*1.0ml | 1.投标时提供产品说明书2.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 11 | 电解质斜率液 | 250ml | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.投标时提供产品说明书3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 12 | 香柏油 | 25ml | 用于显微镜 |
| 13 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 10*5ml | 1.外观：APTT(鞣花酸)试剂应为混悬液，0.025mol/L CaCl2应为无色透明液体；2.正常的血浆测试所得结果≤35秒；2.正常的血浆测试所得结果≤35秒；3.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤5%；4.批间差：不同批号测试结果的变异系数不大于10%；5.提供一份6个月内任意批次的产品检定报告单；6.投标时提供产品说明书。7.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 14 | 血气电解质分析试剂包 | 50人份 | 1.适用于BG800血气电解质分析仪；2.投标时提供产品注册证；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 15 | 瑞氏姬姆萨染色液 | 4*250ml | 1.主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物（妇科白带）涂片、脱落细胞涂片染色；2.染色背景清晰，保存时间长。 |
| 16 | 多项目尿液化学分析控制品(阴性） | 6*10ML | 1.投标时提供产品注册证2.投标时提供产品说明书。 |
| 17 | 多项目尿液化学分析控制品(阳性） | 6瓶冻干品，6瓶复溶液 | 1.投标时提供产品注册证2.投标时提供产品说明书。 |
| 18 | 去蛋白液 | 10ml | 1.适用机型PL1000A2.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 19 | 质控血清（水平2） | 20*5ml | 1.投标时提供产品注册证2.投标时提供产品说明书3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 20 | 网织红细胞染色液 | 6*20ml | 用于网织红细胞活体染色 |
| 21 | 重铬酸钾吸光度标准品(符合药典) | 50+100ml,2组分 | 符合药典 |
| 22 | 质控血清（水平3） | 20*5ml | 1.投标时提供产品注册证2.投标时提供产品说明书3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 23 | 清洗液II | 500ml | 1.pH值：应为1.5±1.0（25℃）；2.外观：无色透明溶液；3.投标时提供产品说明书；4. 投标时提供原厂相关产品检验报告单；5.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 24 | 血气电解质分析试剂包 | 100人份 | 1.适用于BG800血气电解质分析仪；2.投标时提供产品注册证；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 25 | EDTA.2K抗凝剂(10×) | 100ml | 用于血液抗凝 |
| 26 | TT试剂盒 | 10x2.5ml | 1.外观：TT试剂应为疏松体，复溶后为均匀溶液，TT缓冲液应为无色透明液体。2.正常的血浆测试所得结果≤20秒；3.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤5%；4.批间差：不同批号测试结果的变异系数不大于10%；5.提供一份6个月内任意批次的产品检定报告单；6.投标时提供产品注册证；7.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 27 | 大鼠肿瘤坏死因子a (TNF-a)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 28 | 大鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 pg/mL - 40 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 29 | 大鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.375 IU/L - 12 IU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 IU/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 30 | 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2 pmol/L - 64 pmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 31 | 大鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：5 pg/mL - 160 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 32 | 大鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 mIU/mL - 48 mIU/mL；2.灵敏度：0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 33 | 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 34 | 大鼠孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 ng/mL - 16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 35 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α）试剂盒 | 96T | 1.检测范围：20 pg/mL -640 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 36 | 大鼠多巴胺(DA)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：50 pg/mL -1600 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 37 | 小鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.75 pg/mL -120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 38 | 大鼠催乳激素(PRL)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 ng/mL - 40 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 39 | 大鼠5羟色胺（5-HT）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.75 ng/mL - 24 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 40 | 大鼠环氧合酶2(COX-2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 41 | 大鼠补体蛋白3(C3)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 μg/mL - 800 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 42 | 大鼠生长激素(GH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.75 ng/mL - 24 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 43 | 猴免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：15 μg/mL - 480 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 44 | 大鼠谷胱甘肽(GSH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 mmol/L - 400 mmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 mmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 45 | 小鼠白介素4（IL-4）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：5 pg/mL -160 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 46 | 小鼠白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.75 pg/mL -120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 47 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL -800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 48 | 大鼠去甲肾上腺素(NE)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 49 | 大鼠组胺（HIS）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 ng/mL - 16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 50 | 小鼠成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 51 | 小鼠乳酸脱氢酶（LDH）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.625 ng/mL - 20 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 52 | 大鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：62.5 pg/mL - 2000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 53 | 大鼠肾上腺素(EPI)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 ng/mL - 16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 54 | 大鼠谷氨酸（GLU）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 mg/L - 48 mg/L；2.灵敏度：0.1 mg/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 55 | 小鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.75 pg/mL -120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 56 | 大鼠乙酰胆碱（ACH）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 μg/mL - 800 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 57 | 大鼠γ氨基丁酸（GABA）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 μmol/L -8 μmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 58 | 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 59 | 大鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.375 IU/L - 12 IU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 IU/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 60 | 大鼠免疫球蛋白A(IgA)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 μg/mL - 320 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 61 | 小鼠髓过氧化物酶(MPO)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：62.5 pg/mL -2000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 62 | 大鼠前列腺素(PG)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 63 | 犬补体蛋白4（C4）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：62.5 ng/mL - 2000 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 64 | 大鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.25 pg/mL - 40 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 65 | 大鼠肿瘤坏死因子a (TNF-a)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 66 | 大鼠骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 67 | 犬新城疫病毒抗体（NDV Ab）ELISA 试剂盒 | 96T | 1.试验有效性：阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.20；2.含阴性对照品和阳性对照品；3.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。 |
| 68 | 大鼠白介素1(IL-1)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：5 pg/mL - 160 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 69 | 大鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：5 pg/mL - 160 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 70 | 犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 pg/mL -80 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 71 | 小鼠新城疫病毒抗体（NDV Ab）ELISA 试剂盒 | 96T | 1.试验有效性：阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.20；2.含阴性对照品和阳性对照品；3.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。 |
| 72 | 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2 pmol/L - 64 pmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 73 | 大鼠前列腺素E(PGE)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：31.25 pg/mL -1000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。*7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 74 | 大鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.5 mIU/mL - 48 mIU/mL；2.灵敏度：0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 75 | 犬白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：15 pg/mL - 480 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 76 | 小鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2 pmol/L -64 pmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 77 | 大鼠活性氧(ROS)ELISA试剂盒 | 96T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：15 IU/ml -360 IU/ml；3.灵敏度：最低检出剂量小于3.75 IU/ml；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 78 | 大鼠CXC趋化因子配体1(CXCL1)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：5 pg/mL - 160 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 79 | 豚鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：7.5 pg/mL - 240 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 80 | 豚鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2 pg/mL - 64 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 81 | 大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 82 | 大鼠孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.5 ng/mL - 16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 83 | 大鼠补体蛋白4(C4)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：7.5 μg/mL - 240 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 84 | 小鼠白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：10 pg/ml - 240 pg/ml；3.灵敏度：最低检出剂量小于2.5 pg/ml；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 85 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：30 ng/L -800 ng/L；3.灵敏度：最低检出剂量小于7.5 ng/L；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 86 | 大鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.15 nmol/mL - 4.8 nmol/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 nmol/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 87 | 大鼠超氧化物歧化酶（SOD）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.3125 ng/mL - 10 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 88 | 大鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 mU/L - 48 mU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mU/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 89 | 大鼠白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：5 pg/mL - 160 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 90 | 犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 pg/mL -80 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 91 | 犬白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：15 pg/mL - 480 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 92 | 大鼠组胺（HIS）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.5 ng/mL - 16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 93 | 小鼠脑源性神经营养因子（BDNF） ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL -800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 94 | 小鼠5羟色胺（5-HT）试剂盒 | 96T | 1.检测范围：7.5 ng/mL - 240 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。*7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 95 | 小鼠β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 96 | 大鼠羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 ng/L - 800 ng/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 97 | 大鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 mg/mL - 16 mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 98 | 大鼠免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：50 μg/mL - 1600 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 99 | 小鼠白介素10(IL-10)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 pg/mL -400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 100 | 大鼠内毒素（ET）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.125 pg/mL - 100 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 101 | 大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 102 | 大鼠半乳甘露聚糖(GM)试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 103 | 大鼠同型半胱氨酸(Hcy)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 μmol/L - 16 μmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 104 | 大鼠氧化低密度脂蛋白（Ox-LDL)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 105 | 大鼠循环免疫复合物(CIC)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 μg/mL - 48 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 106 | 大鼠胃粘液素(GM)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：125 pg/mL - 4000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 107 | 大鼠淀粉酶(AMS)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 108 | 磷酸根荧光检测试剂盒（S0192S） | 200次 | 1.无机磷酸根(PO43-)的检测灵敏度低于100nM；2.适用于直接检测无机磷酸根的浓度。 |
| 109 | 大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.125 ng/mL - 100 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 110 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 111 | 大鼠淀粉酶(AMS)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 112 | 犬白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 113 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL - 800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 114 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.5 nmol/L - 16 nmol/L；2.灵敏度：0.1 nmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 115 | 大鼠磷酸二酯酶5(PDE5)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：3.125 ng/mL - 100 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 116 | 兔骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 117 | 兔骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 118 | 兔抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.3125 ng/mL - 10 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 119 | 兔I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5625 ng/mL - 50 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 120 | 兔I型胶原交联羧基末端肽(ICTP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 121 | 大鼠β-内啡肽（β-EP）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 pg/mL - 48 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 122 | 小鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 123 | 大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒 | 48T | 1.检测范围：7.5 pg/mL - 240 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 124 | 大鼠5羟色胺（5-HT）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.75 ng/mL - 24 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 125 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.25 mIU/L - 40 mIU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mIU/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 126 | 人成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 127 | 大鼠胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：37.5 ng/mL - 1200 ng/mL；2.灵敏度：10 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 128 | 小鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.75 nmol/mL - 24 nmol/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 nmol/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 129 | 小鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.625 mg/mL - 20 mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 130 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 mIU/L - 40 mIU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mIU/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 131 | 小鼠免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：100 μg/mL - 3200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 132 | 兔卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 mIU/mL - 8 mIU/mL；2.灵敏度：0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 133 | 兔睾酮(T)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 134 | 小鼠糖化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：12.5 ng/mL - 400 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 135 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α）试剂盒 | 48T | 1.检测范围：20 pg/mL -640 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 136 | 小鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：3.75 pg/mL -120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 137 | 小鼠乳酸（LA）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.25 mmol/L - 8 mmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 138 | 小鼠肝糖原（Glycogen）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 139 | 小鼠肌糖原（MG）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：15 ng/mL - 480 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 140 | 小鼠多巴胺（DA）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.75 pg/mL - 120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 141 | 大鼠胃蛋白酶(PP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 ng/mL - 48 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 142 | 大鼠脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA 试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL -800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 143 | 小鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：3.75 pg/mL -120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 144 | 小鼠白介素12(IL-12)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 pg/mL - 80 pg/mL；2.灵敏度：0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 145 | 小鼠脑钠素/脑钠尿肽(BNP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL - 800 pg/mL；2.灵敏度：1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 146 | 小鼠补体片断3a(C3a)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 147 | 小鼠白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：7.5 pg/mL - 240 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 148 | 小鼠α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 pg/mL - 40 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 149 | 小鼠糖化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 ng/mL - 400 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 150 | 大鼠脑钠素/脑钠尿肽(BNP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 pg/mL - 800 pg/mL；2.灵敏度：1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 151 | 大鼠免疫球蛋白E(IgE)试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.75 μg/mL - 24 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 152 | 大鼠白介素2(IL-2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：50 pg/mL - 1600 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 153 | 兔肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 154 | 大鼠尿微量白蛋白(ALB)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 μg/mL - 40 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 155 | 兔白介素6（IL-6）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.75 pg/mL - 120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 156 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 nmol/L - 16 nmol/L；2.灵敏度：0.1 nmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 157 | 小鼠尿微量白蛋白（ALB）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：6.25 μg/mL - 200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 158 | 小鼠尿微量白蛋白(ALB)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：6.25 μg/mL - 200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 159 | 大鼠转化生长因子β1（TGF-β1）试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 160 | 犬免疫球蛋白A（IgA）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：62.5 μg/mL - 2000 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 161 | 犬免疫球蛋白G（IgG）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.5 g/L - 16 g/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 g/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 162 | 犬免疫球蛋白E（IgE）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.75 μg/mL -24 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 163 | 犬免疫球蛋白M（IgM）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：50 μg/mL - 1600 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 164 | 犬补体蛋白3（C3）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.25 μg/mL - 40 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 165 | 犬补体蛋白4（C4）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：62.5 ng/mL - 2000 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 166 | 大鼠骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 167 | 大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 168 | 犬总蛋白(TP)试剂盒 | 96T | 1.检测范围：6.25 mg/mL - 200 mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 mg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 169 | 犬乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 96T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 170 | 小鼠肝糖原（Glycogen）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 171 | 小鼠肌糖原（MG）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：15 ng/mL - 480 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 172 | 犬循环免疫复合物(CIC)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 μg/mL - 48 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 173 | 大鼠半胱氨酸(Cys)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 μmol/L - 16 μmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 174 | 小鼠酮体(KB)试剂盒 | 48T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：10 pg/ml - 320 pg/ml；3.灵敏度：最低检出剂量小于2.5 pg/ml；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 175 | 猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 1.检测波长：405nm；2.含阴性对照和阳性对照3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 176 | 猪白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：25 pg/mL -800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 177 | 猪肿瘤坏死因子α（TNF-α）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：6.25 pg/mL -200 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 178 | 猪C反应蛋白(CRP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.375 mg/L - 12 mg/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 179 | 犬白介素1β（IL-1β）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：20 pg/mL -640 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 180 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：25 pg/mL - 800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 181 | 小鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 mIU/mL - 80 mIU/mL；2.灵敏度：0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 182 | 小鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 mIU/mL - 48 mIU/mL；2.灵敏度：0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 183 | 鸡溶菌酶（LZM）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：31.25 - 2000pg/ml；2.灵敏度：18.75pg/ml。 |
| 184 | 大鼠溶菌酶（LZM）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.313-20ng/ml；2.灵敏度：0.188ng/ml。 |
| 185 | 大鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 186 | 大鼠骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 187 | 大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：3.125 ng/mL - 100 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 188 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 189 | 猴血栓素B2(TXB2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：10 pg/mL - 320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 190 | 猴补体片段3a(C3a)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 191 | 猴纤维蛋白肽A(FPA)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.5 ng/mL - 48 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 192 | 猴凝血酶原片段F1+2(F1+2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 nmol/L - 8 nmol/L；2.灵敏度：0.1 nmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 193 | 猴末端补体复合物(Sc5b-9)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 194 | 猴血小板因子4(PF-4)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 ng/mL - 400 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 195 | 猴β血栓环蛋白(β-TG)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2 ng/mL - 64 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 196 | 犬白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 197 | 犬白介素12(IL-12)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：31.25 pg/mL -1000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 198 | 犬β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 pg/mL - 80 pg/mL；2.灵敏度：0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 199 | 犬α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 200 | 大鼠心钠素(ANP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：15 pg/mL - 480 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 201 | 大鼠D-二聚体(D2D)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 ng/L - 800 ng/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 202 | 人白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 pg/mL - 80 pg/mL；2.灵敏度：0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 203 | 人肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 pg/mL - 80 pg/mL；2.灵敏度：0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 204 | 大鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 205 | 人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：20 pg/mL -640 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 206 | 大鼠磷酸二酯酶5(PDE5)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.125 ng/mL - 100 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 207 | 小鼠D-二聚体(D2D)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：25 ng/L - 800 ng/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 208 | 小鼠γ谷氨酰转移酶(GGT)ELISA试剂盒(活性) | 96T | 1.检测范围：1 U/L - 32 U/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 U/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 209 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) | 200次 | 1.检测浓度下限需达到10μg/ml；2.最小检测蛋白量需达到0.2μg；3.待测样品体积为1-20μl。 |
| 210 | 小鼠活性氧(ROS)ELISA试剂盒 | 96T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：15 IU/ml -360 IU/ml；3.灵敏度：最低检出剂量小于3.75 IU/ml；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 211 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 212 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 1.检测范围：40 - 1000 pg/ml；2.质保期：12个月；3.投标时提供产品说明书。 |
| 213 | 兔雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：15 pg/mL - 480 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 214 | 兔卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.25 mIU/mL - 8 mIU/mL；2.灵敏度：0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 215 | 犬白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 216 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：25 pg/mL - 800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 217 | 小鼠环氧合酶2(COX-2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 218 | 小鼠前列腺素E(PGE)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：31.25 pg/mL -1000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 219 | 大鼠5脂加氧酶(5-LOX)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 ng/mL - 16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 220 | 大鼠胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：37.5 ng/mL - 1200 ng/mL；2.灵敏度：10 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 221 | 兔骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 222 | 兔骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：6.25 ng/mL - 200 ng/mL；2.灵敏度：1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 223 | 兔抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.3125 ng/mL - 10 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 224 | 兔I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.5625 ng/mL - 50 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 225 | 兔I型胶原交联羧基末端肽(ICTP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：0.25 ng/mL - 8 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 226 | 人白介素10(IL-10)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：25 pg/mL - 800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 227 | 大鼠红细胞生成素（EPO）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：187.5 pg/mL - 6000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证 |
| 228 | 兔雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：15 pg/mL - 480 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 229 | 大鼠转化生长因子β1（TGF-β1）试剂盒 | 48T | 1.检测范围：2.5 ng/mL - 80 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 230 | 兔羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：37.5 ng/mL - 1200 ng/mL；2.灵敏度：10 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 231 | 兔羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：37.5 ng/mL - 1200 ng/mL；2.灵敏度：10 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 232 | 小鼠乙醛脱氢酶(ALDH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.5 μmol/L - 16 μmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 233 | 小鼠乙醇脱氢酶(ADH)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.375 ng/mL - 12 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 234 | 小鼠超氧化物歧化酶(SOD)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.3125 ng/mL - 10 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 235 | 小鼠肌酸激酶同工酶(CKI )ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.75 ng/mL - 120 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 236 | 犬谷氨酸脱氢酶(GLDH)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.25 ng/mL - 40 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 237 | 犬琥珀酸脱氢酶(SDH)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：3.125 ng/mL - 100 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 238 | 犬谷胱甘肽S转移酶(GST)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：3.125 ng/mL - 100 ng/mL；2.灵敏度：0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 239 | 犬胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：2 mU/L - 50 mU/L；3.灵敏度：最低检出剂量小于0.5 mU/L；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 240 | 犬酮体(KB)ELISA试剂盒 | 96T | 1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；2.检测范围：5 pg/ml - 350 pg/ml；3.灵敏度：最低检出剂量小于1.25 pg/ml；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 241 | 人免疫球蛋白A（IgA）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：100 μg/mL - 3200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 242 | 人免疫球蛋白A1（IgA1）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：100 μg/mL - 3200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 243 | 小鼠内毒素（ET）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：3.125 pg/mL - 100 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 244 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：1.25 mIU/L - 40 mIU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mIU/L；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 245 | 人成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 48T | 1.检测范围：12.5 pg/mL - 400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 246 | 兔孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：0.25 ng/mL -8 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 247 | 犬补体蛋白3（C3）ELISA试剂盒 | 96T | 1.检测范围：1.25 μg/mL - 40 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%。4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材。其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件。7. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 248 | 可拆式酶标版 | 96孔 | 透明,独立包装 |
| 249 | 参比电极内充液 | 10ml | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 250 | 离子电极内充液 | 10ml | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 251 | 参比电极 | PL1000A | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.质保半年；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 252 | PH电极 | PL1000A | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.质保半年；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 253 | 钾电极 | PL1000A | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.质保半年；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 254 | Na电极 | PL1000A | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.质保半年；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 255 | Cl电极 | PL1000A | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.质保半年；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 256 | Ca电极 | PL1000A | 1.适用于机型PL1000A电解质仪；2.质保半年；3.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 257 | CA凝血杯 | 3*1900个/箱 | 1.APTT重复性试验的变异系数应不大于10% 2.投标时提供产品说明书；3.投标时提供原厂相关产品检验报告单；4.为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 258 | 废液泵管 | PL1000A | 适用于机型PL1000A电解质仪 |
| 259 | 一次性尿杯 | 中号，1000个/包 | 容量40ml左右 |
| 260 | CS凝血杯 | 3*2000个/箱 | 1.APTT重复性试验的变异系数应不大于10% 2.投标时提供产品说明书；3.投标时提供原厂相关产品检验报告单；4. 为保证产品质量，投标时需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。 |
| 261 | 黑色素染色液（硫酸亚铁法） | 4x50ml | 适用于石蜡切片染色。 |
| 262 | 网状纤维染色试剂盒(改良Gomori氨银法) | 5*50ml | 用于网状纤维染色，无固定液限制。 |
| 263 | DAB显色试剂盒 | 3ml | 主要用于免疫组织化学染色的DAB显色。 |
| 264 | 幽门螺旋杆菌染色液(MGG法) | 2×100ml | 主要由迈格林华染液和姬姆萨染液组成，染色后胃幽门螺旋杆菌呈蓝色，胶原纤维呈红色，红细胞呈绿色，胃黏膜上皮呈淡蓝色，细胞核呈深蓝色。 |
| 265 | 金稳型血糖试纸 | 50支 | 测试范围：1.1 -33.3 mmol/L |
| 266 | 通用二步法检测试剂盒（二抗）PV-9000 | 6ml | 主要用于免疫组织化学染色的显色。 |
| 267 | TM-100型医用超声耦合剂 | 250ml | 产品为无色或浅蓝色透明凝胶状、无或仅有少量气泡，无不容性异物。 |

三、质量保证

1、产品有效期:低温冷藏试剂有效期不少于5个月，其他产品不少于12个月。

2、产品包装应注明产品名称、注册商标、规格、用途、用法与用量、主要成分、批准文号、保存条件、生产日期、有效期、企业名称、注意事项等，附产品合格证。

3、质保期内，免费提供所有产品的售后服务，随时提供技术咨询服务，产品出现问题接到通知之后在中标人规定的时间内上门，由此产生的费用均不再收取。

4、乙方全部承担所配送产品的质量责任及其耗材质量问题所导致的一切后果，由甲方保管不当造成的问题除外。

四、产品运输、保险及保管

1、中标人负责采购人提出配送产品前的货物保存和产品到交货地点的货物运输（包括装卸及现场搬运等）。

2、中标人负责其派出的人员的人身意外保险。

3、产品运输及包装必须符合相应的国家标准，并承担由此产生的一切责任。

4、中标人负责产品到交货地点的全程冷链运输。

5、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

6、中标人配送到采购人处的产品，采购人对货物验收合格前的货物损毁、灭失等不承担任何责任。

五、售后服务

1、技术支持

1.1 提供7×24小时的技术咨询服务。

1.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换。

五、验收标准和方法

1、采购人收到货物后由采购人组织验收，中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证、权威性检验报告和产品生产许可证等。产品验收不合格（包括但不限于产品质量问题、数量问题、包装损坏、资料不全等问题）的由中标人在3个日历天内负责调换或补齐，若售后仍不能达到验收标准，则按验收不合格处理。连续两次产品验收不合格的，采购人终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

2、货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的名称、数量、规格、浓度、外观质量、技术资料等进行检查，中标人需确保提供的所有产品均来自正规进货渠道，要求中标人在验收前向采购人提供完整的技术资料、具有法律效力的质量保证文件，以及测试资料等。

3、未在规定时间内交货的将按规定追究其违约责任，具体违约条款以合同为准。

4、采购人对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的产品，有权拒绝接收；若验收时发现货物有包装数量短缺的情况或实际到货的货物质量比看样的样品档次降低的情况，采购人有权对中标人处以当批货物总金额三倍的罚款。对不符合验收要求的产品，中标人应在24小时内进行更换，不得以任何理由影响采购人临床使用，并承担由中标人过错而产生的一切费用和损失。采购人因使用不当等自身原因造成的事故，由采购人自行负责。

六、其它要求及说明

1、交货时间及地点

1.1交货时间：签定合同后，按采购人要求分批次送货。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2、结算方法

2.1付款人：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

2.2付款方式：按实按月支付，付款时凭中标人开具的增值税专用发票进行付款。

结算方式：根据采购人每个月实际采购清单*中标单价=月结算金额。

- 本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

- 因实验所需，供货期间可能会新增品目，投标人必须承诺无条件供应新增品目，新增品目单价以采购人与中标人议价的方式确定。

- 供货期限：2年，合同一年一签。

- 除政策文件规定外，本项目不因市场价格波动或其他任何原因调整合同单价。

# 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 第五章  合同

## 第一节 合同协议书

采购人（全称）：               （甲方）

中标人（全称）：              （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“服务内容及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 详见第一章“投标邀请” |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | £ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 另行约定。 |

- 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、商务(技术)响应/偏离表

四、货物说明一览表

五、投标货物符合招标文件规定的证明文件

六、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

七、法定代表人身份证明

八、法定代表人授权委托书

九、投标人具备投标资格的证明文件

注：第一册和第二册必须分开胶装成册。

国企采购

货物投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：             （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：资格证明文件    份，商务技术文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、商务(技术)响应/偏离表

四、货物说明一览表

五、投标货物符合招标文件规定的证明文件

六、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

七、法定代表人身份证明

八、法定代表人授权委托书

九、投标人具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              电话：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：               年      月

### 二、开标一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 预估数量 | 投标单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿十项试纸（干化学检测法） | 125条装 | 盒 | 105 |  |  |
| 2 | 纤维蛋白原（FIB）试剂盒（液体型） | 6*2ml | 盒 | 36 |  |  |
| 3 | CA清洗液 I | 50ml | 瓶 | 35 |  |  |
| 4 | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 11联，100T/盒 | 盒 | 30 |  |  |
| 5 | 便隐血（FOB）检测试剂(胶体金法) | 50人份 | 盒 | 40 |  |  |
| 6 | 凝血酶原时间（PT）试剂盒（冻干型） | 10*4ml | 盒 | 25 |  |  |
| 7 | 电解质定标液 | 500ml | 瓶 | 25 |  |  |
| 8 | 凝血非定值质控品（正常值） | 10x1.0ml | 盒 | 20 |  |  |
| 9 | 尿液分析质控液 | 2*10ml | 盒 | 10 |  |  |
| 10 | 凝血非定值质控品（异常值） | 10*1.0ml | 盒 | 20 |  |  |
| 11 | 电解质斜率液 | 250ml | 瓶 | 15 |  |  |
| 12 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 15 |  |  |
| 13 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 10*5ml | 盒 | 12 |  |  |
| 14 | 血气电解质分析试剂包 | 50人份 | 盒 | 12 |  |  |
| 15 | 瑞氏姬姆萨染色液 | 4*250ml | 盒 | 10 |  |  |
| 16 | 多项目尿液化学分析控制品(阴性） | 6*10ML | 盒 | 8 |  |  |
| 17 | 多项目尿液化学分析控制品(阳性） | 6瓶冻干品，6瓶复溶液 | 盒 | 8 |  |  |
| 18 | 去蛋白液 | 10ml | 瓶 | 8 |  |  |
| 19 | 质控血清（水平2） | 20*5ml | 盒 | 3 |  |  |
| 20 | 网织红细胞染色液 | 6*20ml | 盒 | 4 |  |  |
| 21 | 重铬酸钾吸光度标准品(符合药典) | 50+100ml,2组分 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 质控血清（水平3） | 20*5ml | 盒 | 3 |  |  |
| 23 | 清洗液II | 500ml | 盒 | 4 |  |  |
| 24 | 血气电解质分析试剂包 | 100人份 | 盒 | 2 |  |  |
| 25 | EDTA.2K抗凝剂(10×) | 100ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 26 | TT试剂盒 | 10x2.5ml | 盒 | 2 |  |  |
| 27 | 大鼠肿瘤坏死因子a (TNF-a)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 30 |  |  |
| 28 | 大鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 |  |  |
| 29 | 大鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 |  |  |
| 30 | 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 |  |  |
| 31 | 大鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 25 |  |  |
| 32 | 大鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 20 |  |  |
| 33 | 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 20 |  |  |
| 34 | 大鼠孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 18 |  |  |
| 35 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α）试剂盒 | 96T | 盒 | 18 |  |  |
| 36 | 大鼠多巴胺(DA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 15 |  |  |
| 37 | 小鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 15 |  |  |
| 38 | 大鼠催乳激素(PRL)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 12 |  |  |
| 39 | 大鼠5羟色胺（5-HT）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 12 |  |  |
| 40 | 大鼠环氧合酶2(COX-2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 41 | 大鼠补体蛋白3(C3)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 42 | 大鼠生长激素(GH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 43 | 猴免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 44 | 大鼠谷胱甘肽(GSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 |  |  |
| 45 | 小鼠白介素4（IL-4）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 |  |  |
| 46 | 小鼠白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 47 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 |  |  |
| 48 | 大鼠去甲肾上腺素(NE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 |  |  |
| 49 | 大鼠组胺（HIS）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 16 |  |  |
| 50 | 小鼠成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 51 | 小鼠乳酸脱氢酶（LDH）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 |  |  |
| 52 | 大鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 10 |  |  |
| 53 | 大鼠肾上腺素(EPI)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 54 | 大鼠谷氨酸（GLU）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 55 | 小鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 56 | 大鼠乙酰胆碱（ACH）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 57 | 大鼠γ氨基丁酸（GABA）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 58 | 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 8 |  |  |
| 59 | 大鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 8 |  |  |
| 60 | 大鼠免疫球蛋白A(IgA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 61 | 小鼠髓过氧化物酶(MPO)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 62 | 大鼠前列腺素(PG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 8 |  |  |
| 63 | 犬补体蛋白4（C4）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 64 | 大鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 |  |  |
| 65 | 大鼠肿瘤坏死因子a (TNF-a)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 10 |  |  |
| 66 | 大鼠骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 67 | 犬新城疫病毒抗体（NDV Ab）ELISA 试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 68 | 大鼠白介素1(IL-1)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 69 | 大鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 |  |  |
| 70 | 犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 71 | 小鼠新城疫病毒抗体（NDV Ab）ELISA 试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 72 | 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 |  |  |
| 73 | 大鼠前列腺素E(PGE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 74 | 大鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 6 |  |  |
| 75 | 犬白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 76 | 小鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 77 | 大鼠活性氧(ROS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 78 | 大鼠CXC趋化因子配体1(CXCL1)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 6 |  |  |
| 79 | 豚鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 80 | 豚鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 81 | 大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 82 | 大鼠孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 83 | 大鼠补体蛋白4(C4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 84 | 小鼠白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 85 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 86 | 大鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 87 | 大鼠超氧化物歧化酶（SOD）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 88 | 大鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 89 | 大鼠白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 90 | 犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 91 | 犬白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 92 | 大鼠组胺（HIS）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 93 | 小鼠脑源性神经营养因子（BDNF） ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 94 | 小鼠（5羟色胺）5-HT 试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 95 | 小鼠β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 96 | 大鼠羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 97 | 大鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 98 | 大鼠免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 99 | 小鼠白介素10(IL-10)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 100 | 大鼠内毒素（ET）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 101 | 大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 102 | 大鼠半乳甘露聚糖(GM)试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 103 | 大鼠同型半胱氨酸(Hcy)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 104 | 大鼠氧化低密度脂蛋白（Ox-LDL)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 105 | 大鼠循环免疫复合物(CIC)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 106 | 大鼠胃粘液素(GM)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 107 | 大鼠淀粉酶(AMS)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 108 | 磷酸根荧光检测试剂盒（S0192S） | 200次 | 盒 | 4 |  |  |
| 109 | 大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 110 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 111 | 大鼠淀粉酶(AMS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 112 | 犬白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 113 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 114 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 115 | 大鼠磷酸二酯酶5(PDE5)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 116 | 兔骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 117 | 兔骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 118 | 兔抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 119 | 兔I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 120 | 兔I型胶原交联羧基末端肽(ICTP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 121 | 大鼠β-内啡肽（β-EP）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 4 |  |  |
| 122 | 小鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 123 | 大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 124 | 大鼠5羟色胺（5-HT）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 125 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 126 | 人成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 127 | 大鼠胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 128 | 小鼠丙二醛(MDA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 129 | 小鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 130 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 131 | 小鼠免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 132 | 兔卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 133 | 兔睾酮(T)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 134 | 小鼠糖化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 135 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α）试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 136 | 小鼠白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 137 | 小鼠乳酸（LA）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 138 | 小鼠肝糖原（Glycogen）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 139 | 小鼠肌糖原（MG）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 140 | 小鼠多巴胺（DA）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 141 | 大鼠胃蛋白酶(PP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 142 | 大鼠脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA 试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 143 | 小鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 144 | 小鼠白介素12(IL-12)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 145 | 小鼠脑钠素/脑钠尿肽(BNP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 146 | 小鼠补体片断3a(C3a)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 147 | 小鼠白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 148 | 小鼠α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 149 | 小鼠糖化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 150 | 大鼠脑钠素/脑钠尿肽(BNP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 151 | 大鼠免疫球蛋白E(IgE)试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 152 | 大鼠白介素2(IL-2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 153 | 兔肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 154 | 大鼠尿微量白蛋白(ALB)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 155 | 兔白介素6（IL-6）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 156 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 157 | 小鼠尿微量白蛋白（ALB）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 158 | 小鼠尿微量白蛋白(ALB)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 159 | 大鼠转化生长因子β1（TGF-β1）试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 160 | 犬免疫球蛋白A（IgA）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 161 | 犬免疫球蛋白G（IgG）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 162 | 犬免疫球蛋白E（IgE）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 163 | 犬免疫球蛋白M（IgM）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 164 | 犬补体蛋白3（C3）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 165 | 犬补体蛋白4（C4）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 166 | 大鼠骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 167 | 大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 168 | 犬总蛋白(TP)试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 169 | 犬乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 170 | 小鼠肝糖原（Glycogen）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 171 | 小鼠肌糖原（MG）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 172 | 犬循环免疫复合物(CIC)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 173 | 大鼠半胱氨酸(Cys)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 174 | 小鼠酮体(KB)试剂盒 | 48T | 盒 | 4 |  |  |
| 175 | 猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 176 | 猪白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 177 | 猪肿瘤坏死因子α（TNF-α）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 178 | 猪C反应蛋白(CRP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 179 | 犬白介素1β（IL-1β）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 180 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 181 | 小鼠卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 182 | 小鼠黄体生成激素(LH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 183 | 鸡溶菌酶（LZM）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 184 | 大鼠溶菌酶（LZM）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 185 | 大鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 186 | 大鼠骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 187 | 大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 188 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 189 | 猴血栓素B2(TXB2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 190 | 猴补体片段3a(C3a)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 191 | 猴纤维蛋白肽A(FPA)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 192 | 猴凝血酶原片段F1+2(F1+2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 193 | 猴末端补体复合物(Sc5b-9)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 194 | 猴血小板因子4(PF-4)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 195 | 猴β血栓环蛋白(β-TG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 196 | 犬白介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 197 | 犬白介素12(IL-12)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 198 | 犬β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 199 | 犬α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 200 | 大鼠心钠素(ANP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 201 | 大鼠D-二聚体(D2D)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 202 | 人白介素1β(IL-1β)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 203 | 人肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 204 | 大鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 205 | 人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 206 | 大鼠磷酸二酯酶5(PDE5)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 207 | 小鼠D-二聚体(D2D)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 208 | 小鼠γ谷氨酰转移酶(GGT)ELISA试剂盒(活性) | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 209 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) | 200次 | 盒 | 2 |  |  |
| 210 | 小鼠活性氧(ROS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 211 | 大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 212 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 盒 | 2 |  |  |
| 213 | 兔雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 214 | 兔卵泡生成激素(FSH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 215 | 犬白介素1（IL-1）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 216 | 犬γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 217 | 小鼠环氧合酶2(COX-2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 218 | 小鼠前列腺素E(PGE)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 219 | 大鼠5脂加氧酶(5-LOX)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 220 | 大鼠胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 221 | 兔骨钙素（BGP/OCN）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 222 | 兔骨碱性磷酸酶（BALP）ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 223 | 兔抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 224 | 兔I型前胶原N端前肽(PINP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 225 | 兔I型胶原交联羧基末端肽(ICTP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 226 | 人白介素10(IL-10)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 227 | 大鼠红细胞生成素（EPO）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 228 | 兔雌二醇(E2)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 229 | 大鼠转化生长因子β1（TGF-β1）试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 230 | 兔羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 231 | 兔羟脯氨酸(HYP)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 232 | 小鼠乙醛脱氢酶(ALDH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 233 | 小鼠乙醇脱氢酶(ADH)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 234 | 小鼠超氧化物歧化酶(SOD)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 235 | 小鼠肌酸激酶同工酶(CKI )ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 236 | 犬谷氨酸脱氢酶(GLDH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 237 | 犬琥珀酸脱氢酶(SDH)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 238 | 犬谷胱甘肽S转移酶(GST)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 239 | 犬胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 240 | 犬酮体(KB)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 241 | 人免疫球蛋白A（IgA）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 242 | 人免疫球蛋白A1（IgA1）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 243 | 小鼠内毒素（ET）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 244 | 小鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 245 | 人成纤维细胞生长因子9(FGF-9)ELISA试剂盒 | 48T | 盒 | 2 |  |  |
| 246 | 兔孕酮(PROG)ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 247 | 犬补体蛋白3（C3）ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 2 |  |  |
| 248 | 可拆式酶标版 | 96孔 | 个 | 25 |  |  |
| 249 | 参比电极内充液 | 5ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 250 | 离子电极内充液 | 10ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 251 | 参比电极 | PL1000A | 支 | 2 |  |  |
| 252 | PH电极 | PL1000A | 支 | 2 |  |  |
| 253 | 钾电极 | PL1000A | 支 | 2 |  |  |
| 254 | Na电极 | PL1000A | 支 | 2 |  |  |
| 255 | Cl电极 | PL1000A | 支 | 2 |  |  |
| 256 | Ca电极 | PL1000A | 支 | 2 |  |  |
| 257 | CA凝血杯 | 3*1900个/箱 | 箱 | 4 |  |  |
| 258 | 废液泵管 | PL1000A | 个 | 10 |  |  |
| 259 | 一次性尿杯 | 中号，1000个/包 | 包 | 15 |  |  |
| 260 | CS凝血杯 | 3*2000个/箱 | 箱 | 8 |  |  |
| 261 | 黑色素染色液（硫酸亚铁法） | 4x50ml | 盒 | 2 |  |  |
| 262 | 网状纤维染色试剂盒(改良Gomori氨银法) | 5*50ml | 盒 | 2 |  |  |
| 263 | DAB显色试剂盒 | 3ml | 盒 | 2 |  |  |
| 264 | 幽门螺旋杆菌染色液(MGG法) | 2×100ml | 盒 | 2 |  |  |
| 265 | 金稳型血糖试纸 | 50支 | 盒 | 4 |  |  |
| 266 | 通用二步法检测试剂盒（二抗）PV-9000 | 6ml | 盒 | 6 |  |  |
| 267 | TM-100型医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 25 |  |  |

总报价：           元

注：总报价仅作为计算投标报价得分，不作为合同价款结算依据。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年        月     日

### 三、商务(技术)响应/偏离表

委托代理编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：     年     月     日

四、货物简要说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

五、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

六、投标人认为需要提供的其他资料

国企采购

货物投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

七、法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年     月     日

注：法定代表人身份证明应为一式二份，一份和投标文件装订，另随身携带一份至开标现场提交。否则视为无效投标。

八、法定代表人授权委托书

【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】

本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

注：法定代表人授权委托书应为一式二份，一份和投标文件装订，另随身携带一份至开标现场提交。否则视为无效投标。

九、投标人具备投标资格的证明文件

须   知

1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附页9-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页9-2供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页9-3 供应商特定资格条件的证明材料

附页9-4 其他说明

附页9-5 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附件9-1

投标人资格声明

致               （采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附页9-2

投标人基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页9-3

- 投标人特定资格条件的证明材料（如有）

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页9-4

其他说明

附页9-5

- 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺