 国企采购
招 标 文 件
采购项目名称：生物安全P2实验室设备采购及安装项目

委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-005 

采  购  人：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构：湖南扬屹咨询管理有限公司
二〇二六年六月

目 录
第一章 投标邀请.............................................3
第二章 投标须知.............................................5
第三章 评标方法及标准......................................16
第四章 技术规格、参数与要求................................22
第五章 合同协议书..........................................49
第六章 投标文件组成........................................50
第一章  投标邀请
湖南扬屹咨询管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对其生物安全P2实验室设备采购及安装项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目基本概况

1.采购项目名称：生物安全P2实验室设备采购及安装项目
2.委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-005
3.采购预算：1311524.00元  

二、采购需求

详见第四章“技术规格、参数与要求”。

三、投标人的资格要求：

1.投标人基本资格条件： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件；

（4）信用记录查询（由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明）；

（5）其他说明：近三个月是指2026年3月至2026年5月。

（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料。

2.特定资格条件：无。

3.联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、期限、地点、方式

1.凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请在中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/直接下载。

2.各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.提交投标文件的截止时间：2026年06月26日09:00止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2.开标时间：2026年06月26日09:00（北京时间）。

3.开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2026年06月05日17:00至2026年06月12日17:00止（5个工作日）

七、评标办法：综合评分法

采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1.采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址：浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313
2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479
第二章  投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	生物安全P2实验室设备采购及安装项目

	第2.1款
	采购人
	名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479

	第2.7款
	采购进口产品
	本采购项目不允许进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资格条件
	见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■不组织

	二、招标文件

	第7.4款
	招标文件公告期限
	详见第一章“投标邀请”

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥6项将导致投标无效。
条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数

	第9.2款
	信息公告媒体
	中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/
湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/

	第10.1款
	提交投标文件截止时间
	详见第一章“投标邀请”

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	按文件要求报价

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第19.1款
	投标文件副本份数
	一式三份（正本1份，副本2份）

电子文件一份（请存入签章后的扫描件，采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入投标文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。

	四、投标

	第21.1款
	投标文件的递交地点
	湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

	第23.1款
	分包
	不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第25.2款
	需要宣布的其他内容
	无。

	第28.2款
	核心产品
	本项目核心产品：风冷热泵式空调主机（制冷量≥130KW）

	六、中标信息公布

	第29.2款
	并列情况下确定中标人的方式
	综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	七、合同签订

	第32.1款
	履约担保
	不要求提供

	八、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	代理服务费：14000元，由中标人一次性支付。


正文
一、总  则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6.组织现场考察或者召开答疑会
6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同协议书
第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息：招标公告、中标结果公告采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，招标文件澄清或修改公告等通知将通过邮件方式送达。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体及邮箱的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8.偏离与实质性响应
8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商， 按第一章指定的信息获取招标文件。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
三、投标文件
11.投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12.计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13.投标文件的组成
13.1投标文件的内容如下：
一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物/服务说明一览表

五、商务/技术条款响应/偏离表

六、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

七、投标人具备投标资格的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.3投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14.投标报价
14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15.投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟提供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
17. 投标有效期
17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金
无需缴纳。
19. 投标文件的签署
19.1投标文件一式三份（正本1份，副本2份），电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入投标文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。
19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位公章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。
四、投标
20. 投标文件的密封和标记
20.1投标文件封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。
20.2投标文件封套或外包装上应标注：
（1）采购项目名称、采购代理编号； 
（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；
（3）注明投标人名称和联系地址。
21. 投标文件的递交
21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。
21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件的截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。
23.分包
不允许分包。
24. 串通投标行为
24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
25. 开标
25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。
25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
25.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请。
25.6投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。
26. 资格审查
26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
26.2资格审查的程序
（1）开标结束后，请投标人离开开标室；
（2）采购人及采购代理机构在开标室按招标文件的规定对投标人进行资格审查；
（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；
（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告知其资格审查情况以及相关权益；
（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；
（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件待项目评审结束后一并封存。
26.3在资格审查时，将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的采购活动；
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）在参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律法规及规章对投标文件进行评审。

28.2核心产品评审：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。确定第一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
六、中标信息公布
29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑后七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

七、合同签订
31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

无需缴纳。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定
34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35.招标代理服务费

35.1招标代理服务费：见【投标须知前附表】。

第三章  评标方法及标准 

评审因素和标准  

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价

（50分）
	50
	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计50分。

其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

	2
	技术（35分）
	产品配置及技术参数
	5
	投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的计0分。所投产品配置符合招标文件要求的计5分。每项参数负偏离的每偏离一项扣1分，扣完为止。

注：（1）主要产品（风冷热泵式空调主机）需提供技术证明材料，技术证明材料包括但不限于产品彩页或生产厂家官网发布的产品信息或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）或出具产品技术参数承诺函明确性能参数指标并加盖公章，未提供视为负偏离；（2）产品技术参数响应表等性能描述若与产品彩页或生产厂家官网发布的产品信息或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）或出具产品技术参数承诺函表述不一致，按负偏离扣分；（3）要求提供证明文件的条款投标文件中未提供的或提供的证明文件不能清晰证明属于所投产品型号的该项参数的，视同为该条款负偏离；（4）负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详、未（不）响应、无法辨别内容等。

	
	
	深化设计方案
	15
	投标人根据实施现场及招标要求编制针对本项目的深化技术方案，方案内容包括但不限于各系统（通风系统、设备系统等）的详细施工图纸：深化技术方案内容完整、全面，完全贴合本项目现场工况及招标技术要求，通风系统、设备系统等所有相关系统深化设计细致完善、逻辑严谨，充分优化适配项目实际使用需求，配套各专业详细施工图纸齐全、标注规范、尺寸精准，符合国家及行业制图标准，可直接指导现场施工，完整呈现项目整体落地效果，方案针对性极强，无通用套用内容，深化设计具备合理性、创新性及落地性的计15-10分；深化技术方案覆盖全部核心系统内容，满足招标文件及项目基本建设需求，各系统深化设计合理，符合行业规范及项目使用标准，施工图纸齐全，图纸标注基本规范、参数完整，整体方案无原则性问题，仅少量内容偏通用化，局部细节未结合项目现场细化，整体落地性较好的计9-5分；深化技术方案核心内容无缺失，但各系统深化设计描述较为简略，施工图纸基本齐全，但部分图纸标注不完整、细节缺失，未充分结合本项目现场特点进行专项深化优化，多为通用模板内容，仅满足项目最低建设要求，方案针对性、精细化程度不足的计4-1分；无图纸的计0分。

	
	
	产品先进性方案
	5
	投标人根据实施现场及招标要求编制产品的先进性与适用性方案，方案内容包括但不限于设备性能、能耗指标、整机配置、技术成熟度、运行稳定性、安全可靠性六大维度：方案内容完整全覆盖招标文件要求全部评审要点，紧密贴合项目现场实际工况，各项参数、配置选型针对性极强，性能参数领先、能耗指标优于行业常规标准，配置架构科学合理，技术产业化落地成熟、运维稳定、安全防护体系完善，技术阐述详实、数据支撑充分的计5-4分；方案涵盖全部评审维度内容，整体方案合规适用，基本结合项目现场与招标需求，产品性能、能耗、配置满足项目使用标准，技术成熟可靠、运行及安全保障措施齐全，少量内容偏通用化，个别技术参数缺少细化说明的计3-1分；未提供方案的计0分。

	
	
	安装技术方案
	5
	投标人根据实施现场及招标要求编制项目安装技术方案，方案内容包括但不限于主要设备施工工艺、实施流程、安装部署、工序管控、现场适配措施等：方案完整全覆盖安装工艺、施工流程全部评审内容，紧密贴合项目现场环境，各分项安装工艺细化详实、工序排布科学合理，流程衔接逻辑清晰，针对场地条件、设备特点制定专项安装保障措施，重难点工序有专项解决方案，方案针对性、可落地性极强的计5-4分；方案包含全部施工工艺与实施流程内容，适配招标及现场基本需求，整体满足项目安装实施要求，工艺、流程符合行业规范，工序划分完整，重难点有常规处置措施，少量内容通用性偏多，缺少针对性细化举措的计3-1分；未提供方案的计0分。

	
	
	项目管理与实施
	5
	投标人根据项目实施现场及招标要求，编制完善的项目管理与实施方案，主要评审内容包含但不限于项目实施周期规划、质量保障体系与保障措施、组织管理体系与管控措施、项目风险评估及应对预案等内容的完整性、合理性、针对性及落地性，按档次量化计分：方案内容完整全面，完全贴合本项目现场实际及招标要求，项目实施周期规划科学合理、工期节点清晰、进度排布紧凑有序，关键工序衔接合理，建立完善、规范的项目质量保障体系，质保制度、管控流程、验收标准、全过程保障措施详实具体、可操作性强，项目组织管理体系架构完整、岗位职责分工明确、人员配置合理、全过程管控措施到位，项目风险识别全面、风险评估精准，覆盖进度、质量、安全、现场、协调等各类风险，对应防控及应急处置预案完善、针对性极强，整体方案专业性、落地性极高的计5-4分；方案覆盖实施周期、质量保障、组织管理、风险评估全部核心内容，满足招标文件及项目实施基本要求，工期规划合理，节点划分清晰，可满足项目交付要求，质量保障体系、组织管理体系健全，管控措施规范可行，能够识别项目主要实施风险并配备对应的应对措施，整体方案无原则性缺陷，仅部分内容偏通用化，细节针对性不足的计3-1分；未提供方案的计0分。

	3
	商务（15分）
	类似

业绩
	3
	投标人具有类似项目业绩，合同内容必须包含实验室或洁净车间项目内容，每提供一个计1分，最多计3分。

注：提供合同的复印件并盖投标人公章，否则不计分。

	
	
	售后服务方案
	12
	投标人针对本项目采购需求及现场实际情况，编制专项售后服务方案，评审内容包含但不限于维修响应服务（响应时间、现场到达时间、维修及更换完成时效的合理性、优越性）、产品保修期服务、整体售后服务保障体系、专项培训方案（培训计划、培训师资、培训内容、培训考核验收、培训保障措施）等内容的完整性、专业性、针对性及落地性，按档次量化计分：售后服务方案内容完整、详实、全面，完全贴合本项目采购需求及实际使用场景，维修响应机制完善，投标承诺的故障响应时间、现场抵达时间、故障维修、配件更换完成时效合理且优于常规行业标准，服务时效具备明显优越性，产品保修期承诺清晰明确，质保期限及质保服务内容优于招标基础要求，售后服务保障体系健全，配备专属售后团队、备品备件保障、常态化巡检、售后兜底服务等完善举措，服务保障能力极强，培训方案体系完整规范，培训计划科学贴合项目实操、培训师资专业资质过硬、培训内容覆盖操作、运维、故障排查等全维度，同时具备完善的培训考核验收机制及全程培训保障措施，所有内容均针对本项目专项定制，无通用套用内容，方案专业性、针对性、落地性极强的计12-8分；方案完整覆盖维修响应、产品保修期、售后服务保障、全套培训体系等全部评审内容，完全满足招标文件基础要求，维修响应、现场服务、维修更换时效承诺合理，符合行业标准及项目使用需求，产品保修期、质保服务内容清晰，满足招标要求，售后服务保障措施齐全，可有效保障项目后期稳定运行，培训方案包含培训计划、师资、内容、考核、保障全部核心模块，内容规范完整，整体方案无原则性缺陷，服务承诺及保障措施合规可行，仅少量内容偏通用化，针对本项目的细化优化不足，可满足项目全周期售后服务及培训需求的计7-4分；方案核心内容存在缺漏，缺失维修响应时效、质保服务、售后保障、培训体系中任意关键内容，维修服务时效承诺模糊、不合理，或低于行业常规标准及招标基础要求，产品保修期承诺不清晰、质保内容不完善，售后服务保障措施空洞，无具体落地举措，培训方案内容简略，师资、考核、保障等关键模块缺失或表述笼统，方案多为通用模板内容，未结合本项目需求定制，服务落地性、实用性较差的计3-1分；未提供方案的计0分。

	合计
	100
	


注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

正   文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2.评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5. 比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
5.3投标报价评价：详见评审因素和标准 
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
6. 确定中标候选人名单
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。
7.报价合理性审查
7.1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于50分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重

复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水

平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合

理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、

证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

7.2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）印章，在评标委员会要求的时间内以纸质盖章方式进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标视为无效。
8.编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
9.评标报告复核
9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。
9.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。
10.停止评标
10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
第四章  技术规格、参数与要求

一、采购项目名称：生物安全P2实验室设备采购及安装项目

二、采购数量及采购预算
	序号
	采 购 内 容
	金  额（元）
	备  注

	1
	通风系统项目
	350920.00
	

	2
	净化设备项目
	876680.00
	

	3
	动物房洁净系统升级采购及安装
	58094.00
	

	4
	C区风管采购及安装
	25830.00
	

	5
	总   计
	1311524.00
	

	6
	总价（人民币大写）：
	壹佰叁拾壹万壹仟伍佰贰拾肆元整


三、技术参数及要求
（一）通风系统项目

	序号
	材  料  名  称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
(元)
	备  注

	1 
	暖通通风管道系统
	1、材质：镀锌薄钢板，板面平整光洁，无漏镀、露铁、锌瘤、黑斑、起皮、粉化、大面积划伤；局部细小划伤单条长度≤15mm、宽度≤0.3mm，单张板面缺陷面积＜3‰；
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）≤2000
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.75mm
5、接口形式：共板法兰拼接
6、支架形式、材质：型钢综合满足规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，设定的风量测定孔。                          
8、备注:包含风管、管件、穿墙套管、法兰、零件、导流片、检查孔、风量温度测定孔、支吊架制作安装刷油等。
	项
	1.00 
	58200.00 
	58200.00 
	

	2 
	暖通通风管道系统
	1、材质：镀锌薄钢板，板面平整光洁，无漏镀、露铁、锌瘤、黑斑、起皮、粉化、大面积划伤；局部细小划伤单条长度≤15mm、宽度≤0.3mm，单张板面缺陷面积＜3‰；
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）≤2000
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.6mm
5、接口形式：共板法兰拼接
6、支架形式、材质：型钢综合满足规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，设定的风量测定孔。                        
8、备注:包含风管、管件、穿墙套管、法兰、零件、导流片、检查孔、风量温度测定孔、支吊架制作安装刷油等。
	项
	1.00 
	49600.00 
	49600.00 
	

	3 
	暖通通风管道系统
	1、材质：镀锌薄钢板，板面平整光洁，无漏镀、露铁、锌瘤、黑斑、起皮、粉化、大面积划伤；局部细小划伤单条长度≤15mm、宽度≤0.3mm，单张板面缺陷面积＜3‰；
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）≤2000
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.5mm
5、接口形式：共板法兰拼接
6、支架形式、材质：型钢综合满足规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，设定的风量测定孔。                        
8、备注:包含风管、管件、穿墙套管、法兰、零件、导流片、检查孔、风量温度测定孔、支吊架制作安装刷油等。
	项
	1.00 
	62750.00 
	62750.00 
	

	4 
	通风管道绝热
	1、部位：空调通风管道
2、绝热材质及规格：采用B1级阻燃橡塑保温棉，绝热设计厚度25mm，材料阻燃、隔热、防潮、韧性良好，性能符合国家暖通保温及防火规范要求；管道配套异形附件采用同系列软木保温制品，材质统一、适配性强。
3、施工范围：包含所有空调通风直管保温施工，全面覆盖系统配套阀门、弯头、法兰、三通及各类异形管件的软木保温制作与安装，做到全系统无死角保温，接缝严密、贴合牢固，杜绝漏保、开裂、透风等问题。
4、工作内容：包含所有保温主材、软木异形配件的采购、运输、现场裁切、粘贴固定、接缝密封、收口整形等全部工序，整体成型美观规整，满足通风系统保温、降噪、隔热使用需求。
5、执行规范：严格遵循GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》及建筑防火、管道绝热相关规范标准，确保施工质量达标。
	项
	1.00 
	68980.00 
	68980.00 
	

	5 
	风量调节系统
	本采购项设备为碳钢烤漆对开多叶调节阀，设备材质、性能、工艺满足国家现行规范及项目采购验收标准。阀体采用优质碳钢材质，出厂完成标准化除锈、除油、打磨预处理工序，表面采用静电烤漆工艺处理，漆面均匀致密、附着力强，具备优良的防锈、防腐、耐老化性能，适配常规通风空调系统工况，可满足长期稳定运行需求。产品性能符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》标准，阀叶启闭严密、转动顺畅无卡顿，风量调节精准、漏风量符合规范限值，设备整体质量合格、性能稳定，满足项目使用及验收要求。
1. 阀体供货及安装：设备原厂供货、出厂检验、运输装卸、现场开箱验收、外观及性能核查、配件配齐；现场定位放线、风管对接校准、阀体找平找正、固定安装、接口密封封堵、阀叶调试、风量调节测试、成品校正，确保设备安装牢固、密封严密、调节灵活，满足系统运行。
2.支架制作、安装：配套专用碳钢支架原材料采购、下料切割、打孔、焊接、打磨、防腐处理；支架精准定位、固定安装、平整度及承重校验，支架规格、间距、工艺符合行业规范及项目安装要求，保障阀体稳固、无松动变形，包含支架施工全部辅材及人工、机械费用。
3.阀体保温施工：阀体基层清理除尘、基面处理，按规范标准完成阀体保温层铺设、防护层包扎施工，保证保温层贴合严密、粘贴牢固、无空鼓、无破损、无缝隙，有效杜绝结露、冷热量损耗，保温施工质量符合通风空调工程通用验收标准，满足项目使用功能要求。
	批
	1.0 
	67890.0 
	67890.00 
	

	6 
	洁净型通风消声器
	本采购项设备为洁净专用消声器，设备材质、密闭工艺、消声性能、洁净指标满足洁净系统施工规范及项目采购验收标准。设备主体采用优质碳钢材质，板材厚度符合洁净通风工程规范要求；出厂完成精细化除锈、除油、除尘、打磨预处理工序，表面平整光滑、致密无颗粒、附着力强、不易积尘，具备防锈、防腐、耐老化、易清洁的特性，完全适配洁净车间密闭、无尘、低噪运行工况，可满足长期稳定洁净运行需求。产品性能符合《通风与空调工程施工质量验收规范》及洁净通风设备相关行业标准，内部消声填料密实均匀、无脱落、无粉尘掉落，消声性能优良，风阻小、气流顺畅，设备整体密闭性强、无漏风、无积尘死角，满足洁净系统使用及验收要求。
1.消声器供货及洁净安装：设备原厂洁净标准化供货、出厂防尘密封包装、出厂性能及洁净检测、运输防尘防护、装卸保护、现场开箱洁净验收、外观及密闭性能核查、配件配齐；现场无尘定位放线、洁净风管对接校准、消声器找平找正、密封固定安装、接口专用洁净密封材料封堵、缝隙密闭处理、系统风压调试、降噪性能测试、成品防尘防护校正，确保设备安装牢固、密闭严密、无漏风、无积尘死角，消声效果达标，满足洁净系统运行。消声量全频段平均消声≥18～22dB/m；；
2.配套支架制作、安装：适配洁净工况的专用碳钢支架原材料采购、下料切割、打孔、焊接、打磨、防腐及防尘处理；支架精准定位、无尘安装固定、平整度及承重校验，支架规格、间距、工艺符合洁净通风工程规范及项目安装要求，支架表面光滑无毛刺、无积尘点位，保障消声器设备稳固无松动、无变形，包含支架施工全部辅材、人工、机械费用。
3.消声器洁净保温施工：设备表面无尘基层清理、精细化基面除尘处理，选用洁净专用保温材料，按洁净规范标准完成消声器整体保温层铺设、防护层密闭包扎施工，保证保温层贴合严密、粘贴牢固、无空鼓、无破损、无缝隙、无粉尘脱落，杜绝设备结露、冷热量损耗，同时满足洁净系统防尘、易清洁、无二次污染要求，保温及洁净施工质量符合洁净通风空调工程通用验收标准。
	批
	1.0 
	25500.0 
	25500.00 
	

	7 
	通风系统检测、调试
	1、工作范围及检测调试内容：包含项目所有通风系统竣工功能性检测与系统平衡调试，涵盖通风管道风量精准测定、系统风压测定、工作区域及管道介质温度测定；对各系统所有送回风口、调节阀门进行逐一调校、平衡风量分配，确保各区域风量、风压参数符合设计及规范要求；完整开展通风风管系统漏光试验、漏风试验，全面检测风管密闭性能，排查系统漏风隐患。
2、工作标准及要求：所有检测、调试工序严格遵循《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）相关标准，通过系统调试使整套通风设备运行稳定、管网风量分配均匀、系统密闭性达标，满足设计使用功能及竣工验收要求。
3、综合包干内容：包含检测调试所需人工、仪器设备、数据记录、系统调校、出具完整检测调试数据资料等全部工作，为清单综合包干内容，无额外增项费用。
	项
	1.0 
	18000.0 
	18000.00 
	

	合计
	350,920.00 
	


（二）净化设备项目

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
(元)
	备注

	1 
	高效送风口
	名称：高效过滤送风口
2、型号：500CMH 
3、材质：碳钢，表面喷塑处理 
4、密封方式：液槽密封  
5、包含：箱体、高效过滤器、出风面板                    

6、其他：符合GB/T13554-2020《高效空气过滤器》规范要求  
7、工作内容：包含本体设备吊装，吊支架的采购与制作安装，附属配套设施开孔以及孔洞间隙的装饰及密封；
	套
	19.0 
	1450.0 
	27,550.00 
	

	2 
	高效送风口
	名称：高效过滤送风口
2、型号：1000CMH 
3、材质：碳钢，表面喷塑处理 
4、密封方式：液槽密封  
5、包含：箱体、高效过滤器、出风面板                     

6、其他：符合GB/T13554-2020《高效空气过滤器》规范要求  
7、工作内容：包含本体设备吊装，吊支架的采购与制作安装，附属配套设施开孔以及孔洞间隙的装饰及密封；
	套
	5.0 
	1750.0 
	8,750.00 
	

	3 
	高效送风口
	名称：高效过滤送风口
2、型号：1500CMH 
3、材质：碳钢，表面喷塑处理 
4、密封方式：液槽密封  
5、包含：箱体、高效过滤器、出风面板                     

6、其他：符合GB/T13554-2020《高效空气过滤器》规范要求  
7、工作内容：包含本体设备吊装，吊支架的采购与制作安装，附属配套设施开孔以及孔洞间隙的装饰及密封；
	套
	5.0 
	2135.0 
	10,675.00 
	

	4 
	高效送风口
	名称：高效过滤送风口
2、型号：2000CMH 
3、材质：碳钢，表面喷塑处理 
4、密封方式：液槽密封  
5、包含：箱体、高效过滤器、出风面板                     

6、其他：符合GB/T13554-2020《高效空气过滤器》规范要求  
7、工作内容：包含本体设备吊装，吊支架的采购与制作安装，附属配套设施开孔以及孔洞间隙的装饰及密封；
	套
	1.0 
	2350.0 
	2,350.00 
	

	5 
	可开式百叶回风口
	1、名称：门铰式回风百叶
2、型号：400×600mm    
3、材质：铝合金，表面喷塑处理   
4、其他：符合GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》规范要求  
5、工作内容：包含本体设备安装，附属配套设施开孔以及孔洞间隙的装饰及密封
	个
	15.0 
	270.0 
	4,050.00 
	

	6 
	可开式百叶回风口
	1、名称：门铰式回风百叶
2、型号：250×320mm    
3、材质：铝合金，表面喷塑处理   
4、其他：符合GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》规范要求  
5、工作内容：包含本体设备安装，附属配套设施开孔以及孔洞间隙的装饰及密封
	个
	17.0 
	210.0 
	3,570.00 
	

	7 
	传递窗
	1、窗代号及洞口尺寸:单层传递窗(物品) 600mm×600mm×600mm;
2、材质：不锈钢304材质；
3、说明:机械互锁件、观察窗口、气密条；含紫外线灭菌灯；嵌墙安装,下口距地面1.0米；
4、工作内容包含：传递窗运输、安装;五金配件安装;封边、填塞及复原密封
	个
	12.0 
	4856.3 
	58,275.00 
	

	8 
	组合式净化空调箱
	1、名称：组合式空调箱
2、参数：风量3000CMH,回风量2550CMH,新风量450CMH,制冷量15KW
3、功能段：包含初效段、新回风混合段、表冷段、风机段、加热段、中效出风段。
4、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带                              5、安装方式：吊装
6、支吊架制作安装（型钢综合考虑）/支吊架除锈刷防腐油漆；
7、本体安装及调试试运行                  8、包含本机的恒温恒湿控制系统(恒温恒湿控制系统包含但不限于PLC程序、各种模拟量、数字量控制模块、触摸屏、自控元器件、各种断路器、接触器、钣金箱体、各种温度、湿度、压力传感器等）
	台
	1.0 
	39500.0 
	39,500.00 
	

	9 
	组合式净化空调箱
	1、名称：组合式空调箱
2、参数：风量3500CMH,回风量2900CMH,新风量600CMH,制冷量20KW。
3、功能段：包含初效段、新回风混合段、表冷段、风机段、加热段、中效出风段。
4、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带                              5、安装方式：吊装
6、支吊架制作安装（型钢综合考虑）/支吊架除锈刷防腐油漆；
7、本体安装及调试试运行                  8、包含本机的恒温恒湿控制系统(恒温恒湿控制系统包含但不限于PLC程序、各种模拟量、数字量控制模块、触摸屏、自控元器件、各种断路器、接触器、钣金箱体、各种温度、湿度、压力传感器等）
	台
	1.0 
	41875.0 
	41,875.00 
	

	10 
	组合式全新风净化空调箱
	1、名称：组合式全新风净化空调箱
2、参数：风量3000CMH,新风量3000CMH,制冷量55KW。
3、功能段：包含初效段、新回风混合段、前表冷段、风机段、加热段、后表冷段、中效出风段
4、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带                              5、安装方式：吊装
6、支吊架制作安装（型钢综合考虑）/支吊架除锈刷防腐油漆；
7、本体安装及调试试运行                  8、包含本机的恒温恒湿控制系统(恒温恒湿控制系统包含但不限于PLC程序、各种模拟量、数字量控制模块、触摸屏、自控元器件、各种断路器、接触器、钣金箱体、各种温度、湿度、压力传感器等）
	台
	1.0 
	49500.0 
	49,500.00 
	

	11 
	组合式全新风净化空调箱
	1、名称：组合式全新风净化空调箱
2、参数：风量3500CMH,新风量3500CMH,制冷量65KW。
3、功能段：包含初效段、新回风混合段、前表冷段、风机段、加热段、后表冷段、中效出风段
4、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带                              5、安装方式：吊装
6、支吊架制作安装（型钢综合考虑）/支吊架除锈刷防腐油漆；
7、本体安装及调试试运行                  8、包含本机的恒温恒湿控制系统(恒温恒湿控制系统包含但不限于PLC程序、各种模拟量、数字量控制模块、触摸屏、自控元器件、各种断路器、接触器、钣金箱体、各种温度、湿度、压力传感器等）
	台
	1.0 
	58750.0 
	58,750.00 
	

	12 
	中效排风箱
	1、名称:中效排风箱、                     2、参数:Q=3500m3/h, 机外静压H=600Pa, P=2.2KW(380v)
3、功能段：包含中效进风段、风机段、均流段、消声排风段。             
4、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带                              5、安装方式：吊装
6、支吊架制作安装（型钢综合考虑）/支吊架除锈刷防腐油漆；
7、本体安装及调试试运行                   备注:带中效过滤器F8，带消音段
	台
	1.0 
	17500.0 
	17,500.00 
	

	13 
	高效排风箱
	1、名称:高效排风箱、                     2、参数:Q=4000m3/h, 机外静压H=600Pa, P=2.2KW(380v)
3、功能段：包含中效进风段、风机段、均流段、消声高效排风段。                      4、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带                              5、安装方式：吊装
6、支吊架制作安装（型钢综合考虑）/支吊架除锈刷防腐油漆；
7、本体安装及调试试运行                   备注:带中效过滤器F8，高效过滤器H13，带消音段
	台
	1.0 
	35000.0 
	35,000.00 
	

	14 
	臭氧发生器
	1、名称:内置式臭氧发生器                     2、参数:臭氧发生量：30-80G
3、安装形式：内置式，配套管道集成。                      4、材质：304不锈钢                             
5、控制方式：手动/自动/远程控制，带定时、过载保护及漏电保护
6、本体安装及调试试运行                   备注:包含调试、接线、固定安装及配套辅材
	台
	4.0 
	6450.0 
	25,800.00 
	

	15 
	风冷热泵式空调主机
	1.设备名称：模块式风冷热泵机组
2.冷媒：环保冷媒R410 制冷量：≥130KW ，制热量≥140KW
3.冷冻水:温度：7/12℃ 水流量：24.8m3/h 
4.热水:温度：40/60℃ 水流量：28.8m3/h 
5.电气参数：380V-50Hz  41.5kW 
6.启动方式：定频 
7.其他：COP≥3.2,设备自带控制柜、启动柜；附数据转接板(预留RS485接口)
8.冷凝器带端盖式胶球清洗装置
9、压缩机：全封闭式柔性涡旋压缩机
10、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带
11、安装方式：经吊装作业后落地安装与5楼屋顶；
12、本体安装及调试试运行
	台
	1.0 
	68750.0 
	68,750.00 
	

	16 
	风冷热泵式空调主机
	1.设备名称：模块式风冷热泵机组
2.冷媒：环保冷媒R410 制冷量：≥65KW ，制热量≥68KW
3.冷冻水:温度：7/12℃ 水流量：12.4m3/h 
4.热水:温度：40/60℃ 水流量：14.4m3/h 
5.电气参数：380V-50Hz  21.5kW 
6.启动方式：定频 
7.其他：COP≥3.2,设备自带控制柜、启动柜；附数据转接板(预留RS485接口)
8.冷凝器带端盖式胶球清洗装置
9、压缩机：全封闭式柔性涡旋压缩机
10、减震措施：减震垫及减震台座随设备自带
11、安装方式：经吊装作业后落地安装与5楼屋顶；
12、本体安装及调试试运行
	台
	1.0 
	48750.0 
	48,750.00 
	

	17 
	冷冻水泵
	1.设备名称：空调冷冻水泵
2.水泵形式：立式端吸泵
3.水泵材质:铸铁+不锈钢叶轮
4.流量:35m3/h 扬程：25m 工作效率：85%
5.电气参数：3-380V-50Hz  11kW 
6.启动方式：星三角启动
7.能效等级不低于2级
	台
	2.0 
	8500.0 
	17,000.00 
	

	18 
	镀锌钢管
	1、安装部位:室内；
2、介质:空调水；
3、规格、压力等级:镀锌钢管 D89*4.0；
4、连接形式:焊接；
5、压力试验及吹、洗，管道水压试验，管道冲洗；
6、管道标识:统一采用局部色环+流向标识；
7、备注:综合单价包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附；
8、工作内容：管道安装;管件制作、安装;压力试验;吹扫、冲洗;酸洗、镀膜;穿墙、板套管制作、安装:
	项
	1.0 
	35000.0 
	35,000.00 
	

	19 
	镀锌钢管
	1、安装部位:室内；
2、介质:空调水；
3、规格、压力等级:镀锌钢管 D76*4.0；
4、连接形式:焊接；
5、压力试验及吹、洗，管道水压试验，管道冲洗；
6、管道标识:统一采用局部色环+流向标识；
7、备注:综合单价包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附；
8、工作内容：管道安装;管件制作、安装;压力试验;吹扫、冲洗;酸洗、镀膜;穿墙、板套管制作、安装:
	项
	1.0 
	30000.0 
	30,000.00 
	

	20 
	镀锌钢管
	1、安装部位:室内；
2、介质:空调水；
3、规格、压力等级:镀锌钢管 D57*3.5；
4、连接形式:焊接；
5、压力试验及吹、洗，管道水压试验，管道冲洗；
6、管道标识:统一采用局部色环+流向标识；
7、备注:综合单价包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附；
8、工作内容：管道安装;管件制作、安装;压力试验;吹扫、冲洗;酸洗、镀膜;穿墙、板套管制作、安装:
	项
	1.0 
	20000.0 
	20,000.00 
	

	21 
	镀锌钢管
	1、安装部位:室内；
2、介质:空调水；
3、规格、压力等级:镀锌钢管 D48*3.0；
4、连接形式:焊接；
5、压力试验及吹、洗，管道水压试验，管道冲洗；
6、管道标识:统一采用局部色环+流向标识；
7、备注:综合单价包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附；
8、工作内容：管道安装;管件制作、安装;压力试验;吹扫、冲洗;酸洗、镀膜;穿墙、板套管制作、安装:
	项
	1.0 
	15000.0 
	15,000.00 
	

	22 
	镀锌钢管
	1、安装部位:室内；
2、介质:空调水；
3、规格、压力等级:镀锌钢管 D38*3.0；
4、连接形式:焊接；
5、压力试验及吹、洗，管道水压试验，管道冲洗；
6、管道标识:统一采用局部色环+流向标识；
7、备注:综合单价包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附；
8、工作内容：管道安装;管件制作、安装;压力试验;吹扫、冲洗;酸洗、镀膜;穿墙、板套管制作、安装:
	项
	1.0 
	5000.0 
	5,000.00 
	

	23 
	镀锌钢管
	1、安装部位:室内；
2、介质:空调水；
3、规格、压力等级:镀锌钢管 D32*3.0；
4、连接形式:焊接；
5、压力试验及吹、洗，管道水压试验，管道冲洗；
6、管道标识:统一采用局部色环+流向标识；
7、备注:综合单价包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附；
8、工作内容：管道安装;管件制作、安装;压力试验;吹扫、冲洗;酸洗、镀膜;穿墙、板套管制作、安装:
	项
	1.0 
	5000.0 
	5,000.00 
	

	24 
	管道绝热
	1、部位：空调冷冻水管道
2、绝热主材参数：采用B1级阻燃橡塑保温棉，国标难燃等级，绝热设计厚度30mm；材料导热系数低、防潮隔汽、柔韧性佳，适配管道弯曲敷设场景；
3、配套附属绝热：包含管道配套所有异形附件保温，涵盖阀门、弯头、三通、法兰、管箍、接头等全部管件，统一采用同材质软木保温制品配套施工，做到全程无缝保温、整体密闭，杜绝冷桥、结露、跑冷现象。
4、工作范围：包含所有保温材料、软木异形配件的采购、运输、现场裁切、贴合安装、接缝密封、收口处理等全部工序，成品完整成型，满足使用。
	项
	1.0 
	36835.0 
	36,835.00 
	

	25 
	橡胶软接头
	名称：橡胶软接头
2、规格：DN80
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	3000.0 
	3,000.00 
	

	26 
	橡胶软接头
	名称：橡胶软接头
2、规格：DN65
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	2000.0 
	2,000.00 
	

	27 
	橡胶软接头
	名称：橡胶软接头
2、规格：DN50
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	2000.0 
	2,000.00 
	

	28 
	橡胶软接头
	名称：橡胶软接头
2、规格：DN40
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	1500.0 
	1,500.00 
	

	29 
	金属软管
	名称：不锈钢金属软管
2、规格：DN25
3、连接形式：丝口连接                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含丝口接头
	批
	1.0 
	1500.0 
	1,500.00 
	

	30 
	止回阀
	名称：止回阀
2、规格：DN80
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	3000.0 
	3,000.00 
	

	31 
	蝶阀
	名称：蝶阀
2、规格：DN80
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	8000.0 
	8,000.00 
	

	32 
	蝶阀
	名称：蝶阀
2、规格：DN65
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	3000.0 
	3,000.00 
	

	33 
	蝶阀
	名称：蝶阀
2、规格：DN50
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	2000.0 
	2,000.00 
	

	34 
	截止阀
	名称：截止阀
2、规格：DN25-DN40
3、连接形式：丝口连接                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含丝口接头
	批
	1.0 
	1500.0 
	1,500.00 
	

	35 
	除污器（过滤器）
	名称：Y型水过滤器
2、规格：DN80
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	2000.0 
	2,000.00 
	

	36 
	除污器（过滤器）
	名称：Y型水过滤器
2、规格：DN65
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	1000.0 
	1,000.00 
	

	37 
	除污器（过滤器）
	名称：Y型水过滤器
2、规格：DN50
3、连接形式：碳钢法兰及配套螺栓                      4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含法兰
	批
	1.0 
	1000.0 
	1,000.00 
	

	38 
	除污器（过滤器）
	名称：Y型水过滤器
2、规格：DN25-DN40
3、连接形式：丝口连接                       4、包含阀体安装，支架制作、安装，阀体保温 

5、备注：含丝口接头
	批
	1.0 
	1500.0 
	1,500.00 
	

	39 
	水系统电动调节阀
	1、名称:电动三通调节阀;
2、材质:铜质阀体，含执行机构，符合设计要求;
3、规格、压力等级:DN25，PN16;
4、连接形式:丝扣连接;
5、适用介质：空调冷冻水、热水。介质温度0-95℃；
6、执行器参数：AC24V供电，比例调节型，接收0-10V模拟量控制信号，具备0-10V开度反馈、行角程0-90°，具备手动启闭功能，具备过载、过热保护功能，防护等级IP54;
7、其他说明:与阀体配套安装，含接线、固定附件及系统调试，包含上端控制系统接入端口，满足智能化等专业使用要求；
	个
	2.0 
	3800.0 
	7,600.00 
	

	40 
	水系统电动调节阀
	1、名称:电动三通调节阀;
2、材质:铜质阀体，含执行机构，符合设计要求;
3、规格、压力等级:DN50，PN16;
4、连接形式:丝扣连接;
5、适用介质：空调冷冻水、热水。介质温度0-95℃；
6、执行器参数：AC24V供电，比例调节型，接收0-10V模拟量控制信号，具备0-10V开度反馈、行角程0-90°，具备手动启闭功能，具备过载、过热保护功能，防护等级IP54;
7、其他说明:与阀体配套安装，含接线、固定附件及系统调试，包含上端控制系统接入端口，满足智能化等专业使用要求；
	个
	1.0 
	4800.0 
	4,800.00 
	

	41 
	水系统电动调节阀
	1、名称:电动三通调节阀;
2、材质:铜质阀体，含执行机构，符合设计要求;
3、规格、压力等级:DN40，PN16;
4、连接形式:丝扣连接;
5、适用介质：空调冷冻水、热水。介质温度0-95℃；
6、执行器参数：AC24V供电，比例调节型，接收0-10V模拟量控制信号，具备0-10V开度反馈、行角程0-90°，具备手动启闭功能，具备过载、过热保护功能，防护等级IP54;
7、其他说明:与阀体配套安装，含接线、固定附件及系统调试，包含上端控制系统接入端口，满足智能化等专业使用要求；
	个
	1.0 
	4200.0 
	4,200.00 
	

	42 
	压力表
	1、名称：耐震压力表
2、规格：1.6Mpa
3、其它：含铜质压力表弯等附件             4、工作内容：本体安装:压力表弯制作、安装；挠性管安装:取源部件配合安装；单体校验调整:支架制作、安装:                               5、备注:满足智能化等专业使用要求；
	批
	1.0 
	1500.0 
	1,500.00 
	

	43 
	温度计
	1、名称：温度计
2、规格：0~100℃
3、连接形式：丝口连接                    4、工作内容：本体安装;套管安装;挠性管安装;取源部件配合安装;单体校验调整;支架制作、安装；                              
5、备注:满足智能化等专业使用要求；
	批
	1.0 
	1500.0 
	1,500.00 
	

	44 
	管道支架（水管）
	1、材质:型钢支架；
2、管架形式:木垫式支架；
3、工作内容：支架的制作及安装；
4、备注:与钢结构连接满足使用。
	批
	1.0 
	18000.0 
	18,000.00 
	

	45 
	空调冷冻水系统全套检测、试压及调试试运行服务
	1、名称:空调水工程系统调试
2、工作范围及施工内容：包含整个空调冷冻水系统压力试验、稳压保压试验作业；全面排查所有管道、阀门连接点位及焊接接口，细致检查有无渗水、漏水、滴漏等质量隐患；逐一核查全场管道、阀门保温层的完整性与密闭性，修补保温缺失、开裂、密封不严等问题，杜绝冷桥、结露现象；完成整套空调冷冻水系统整体调试、水循环平衡调试及设备连续试运行工作，保障系统运行工况稳定。
3、工作标准及要求：所有试压、检查、调试及试运行工序严格遵循GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB50274-2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》相关标准，确保系统压力稳定、管网无渗漏、保温密闭达标，系统水力平衡、运行工况满足设计及正常使用要求。
4、综合包干内容：包含本项工作所需人工、机具设备、试压介质、全程检测排查、系统调校、试运行值守、数据记录整理、验收配合等全部内容，为清单综合包干项目，不含任何额外新增费用。
	项
	1.0 
	16000.0 
	16,000.00 
	

	46 
	净化工作台
	1、名称:净化工作台                      2、规格型号:单人型，尺寸：1200（长）*700（宽）*1650mm（高）                     3、送风形式：垂直单相流                    4、洁净等级：工作区域内百级
5、安装形式：室内落地安装。                      6、材质：工作台面304不锈钢，柜体钢板烤漆                             
7、说明：包含风机、照明、紫外线杀菌、控制面板、电源、脚轮、过滤系统
8、本体安装及调试试运行                   备注:包含调试、接线、安装及配套辅材
	个
	7.0 
	6800.0 
	47,600.00 
	

	47 
	A2生物安全柜
	名称:A2生物安全柜                    2、规格型号:单人型，尺寸：1165（长）*760（宽）*2200mm（高）                     3、气流模式：30%排风型                    4、洁净等级：工作区域内百级
5、安装形式：室内落地安装。                      6、材质：工作台面304不锈钢，柜体钢板烤漆                             
7、说明：包含风机、照明、紫外线杀菌、排风监测系统、报警系统、电源、脚轮、过滤系统
8、本体安装、排风管道安装及调试试运行                   

备注:包含调试、接线、安装及排风管道等配套辅材
	个
	4.0 
	19500.0 
	78,000.00 
	

	合计
	876,680.00 
	


动物房洁净系统升级采购及安装

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
(元)
	备注

	1 
	动物房洁净彩钢板基面清洁服务
	1. 部位：动物房洁净区墙面、吊顶彩钢板；
2. 服务内容：中性洁净药剂全面除污、除尘、除消毒残留，阴阳角缝隙深度清理，无尘布精擦处理，达到洁净施工基面标准；
	项
	1.0 
	8960.0 
	8,960.00 
	

	2 
	洁净彩钢板局部破损除锈补漆服务
	1. 部位：单处修补面积 0.5㎡以内零星点位；
2. 服务内容：破损起皮、锈蚀部位手工 + 小型机具打磨除锈，粉尘清理干净，涂刷环氧防腐底漆一遍，洁净专用面漆两遍，找平顺色，与原板面浑然一体；
3. 满足动物房洁净抑菌使用要求 
	项
	1.0 
	6520.0 
	6,520.00 
	

	3 
	洁净彩钢板整体面板覆新基板服务
	1. 对原有完整彩钢板整体打磨除尘；
2. 涂刷洁净专用底漆 1 遍，抗菌防霉洁净面漆 2 遍，漆膜均匀无流挂、无颗粒；
3. 洁净区密闭施工，做好防尘防护；
4.覆盖新洁净专用0.5m基板；
	项
	1.0 
	32600.0 
	32,600.00 
	

	4 
	彩钢板旧密封胶拆除清理服务
	1. 拆除动物房墙面、吊顶、阴阳角、门窗处老化开裂、发霉失效旧密封胶；
2. 清理胶缝内灰尘、残渣、污渍，保持缝道干燥洁净 
	项
	1.0 
	3260.0 
	3,260.00 
	

	5 
	洁净区防霉密封胶重新嵌缝服务
	1. 基面清理干净干燥后施工；
2. 采用医用级中性抗菌防霉硅酮密封胶，顺缝饱满施打，修边压平，无气泡无断缝；
3. 适用于彩钢板拼接缝、墙体阴阳角、设备收边缝
	项
	1.0 
	4250.0 
	4,250.00 
	

	6 
	老旧开关插座拆除服务
	1. 施工前断电做好安全防护；
2. 拆除室内各类老旧普通开关、电源插座、面板，拆除内部接线，清理接线底盒内杂物灰尘
	个
	12.0 
	16.0 
	192.00 
	

	7 
	电气底盒周边缝隙封堵修补服务
	1. 修补开关插座底盒松动、墙体预留缝隙；
2. 采用防水砂浆及密封膏填实封堵，外侧打防霉胶收边，防尘防菌
	个
	12.0 
	26.0 
	312.00 
	

	8 
	PVC 地面开胶接缝重新焊接修复服务
	1. 清理 PVC 地板脱胶、开缝位置，重新涂刷专用地板胶压实固定；
2. 老化脱落焊缝切除重做热风焊接，打磨平整，做到无缝防尘防水
	项
	1.0 
	1600.0 
	1,600.00 
	

	9 
	施工现场零星建筑垃圾清理外运
	包含本次维修所有施工产生砂浆碎料、旧板材、旧电器废料、包装垃圾等场内归集、清理、装车及场内短途清运
	项
	1.0 
	400.0 
	400.00 
	

	合计
	58094.00
	


C区风管采购及安装

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
(元)
	备注

	1 
	耐腐蚀PP圆形排风风管及配套配件供货服务
	1. 管材参数：聚丙烯（PP）耐腐蚀圆形风管，管径φ315（DN315），管材壁厚≥5mm，耐酸碱、抗腐蚀，适配手术室排风需求；
2. 连接方式：风管采用热熔对接工艺配套PP法兰连接配置，法兰匹配适配耐酸碱专用橡胶密封垫，密封性能优异，保障管路整体严密不漏风，适配手术室排风密闭使用要求。
3. 供货配套范围：供货范围覆盖手术室排风管路全套配套物料，包含DN315规格PP圆形直管、弯头、三通、变径、管道加固框、PP专用焊接焊条及所有安装所需配套辅件，适配手术室排气口末端至屋面出口全段管路配套使用。
4. 产品质量及成品标准：所有风管及配件成品规格规整、适配度高，管路拼接面平整顺滑；热熔焊接成品无漏焊、毛刺、开裂、虚焊等质量缺陷，配件适配性强，满足装配及使用标准。 
5.原有旧管路及洞口清理配套服务：服务范围涵盖手术室排气口末端至屋面原有整条废弃排风管路配套清理作业，包含原有废弃排风风管、管路弯头、固定支架及各类管道附属配件的拆除清理；同步清理墙体、屋面管道洞口残留封堵杂物、老旧密封辅料，作业产生的垃圾统一规整归集至场内指定堆放点位（不含垃圾外运服务）。
	套
	1.0 
	8760.0 
	8,760.00 
	

	2 
	DN315 PP风管专用热镀锌支吊架及配套配件
	1. 主体材质：采用热镀锌角钢、槽钢制作，整体做防腐防锈处理，避免锈蚀；
2. 适配规格：专属适配DN315规格PP风管，尺寸精准、贴合度高，可匹配对应风管使用需求。
3. 配套配件：含支架、抱箍、膨胀螺栓、垫片，支架制作完成后做除锈、镀锌（或涂刷防锈漆2遍）处理；
4. 产品工艺标准：支架固定牢固，与管道接触紧密，不损伤风管表面
	套
	3.0 
	400.0 
	1,200.00 
	

	3 
	排风系统气密性检测服务
	1. 试验介质：采用压缩空气，搭配肥皂水检漏；
2. 试验标准：按低压风管要求执行，漏风率≤6%，管道无可见泄漏点；
3. 工作内容：包含试压准备、压力测试、泄漏点检查、修补、复检，完成后出具合格试验记录；
4. 适配要求：契合手术室排风系统密闭需求
	项
	1.0 
	1200.0 
	1,200.00 
	

	4 
	耐腐蚀PP圆形排风风管及配套配件供货服务
	1. 管材参数：聚丙烯（PP）耐腐蚀圆形风管，管径φ500（DN500），管材壁厚≥6mm，耐酸碱、抗腐蚀，适配手术室排风需求；
2. 连接方式：风管采用热熔对接工艺配套PP法兰连接配置，法兰匹配适配耐酸碱专用橡胶密封垫，密封性能优异，保障管路整体严密不漏风，适配手术室排风密闭使用要求。
3. 供货配套范围：供货范围覆盖手术室排风管路全套配套物料，包含DN500规格PP圆形直管、弯头、三通、变径、管道加固框、PP专用焊接焊条及所有安装所需配套辅件，适配手术室排气口末端至屋面出口全段管路配套使用。
4. 产品质量及成品标准：所有风管及配件成品规格规整、适配度高，管路拼接面平整顺滑；热熔焊接成品无漏焊、毛刺、开裂、虚焊等质量缺陷，配件适配性强，满足装配及使用标准。 
5.原有旧管路及洞口清理配套服务：服务范围原有废弃排风风管、管路弯头、固定支架及各类管道附属配件的拆除清理；同步清理墙体、屋面管道洞口残留封堵杂物、老旧密封辅料，作业产生的垃圾统一规整归集至场内指定堆放点位（不含垃圾外运服务）。
	套
	1.0 
	11970.0 
	11,970.00 
	

	5 
	DN500 PP风管专用热镀锌支吊架及配套配件
	1. 主体材质：采用热镀锌角钢、槽钢制作，整体做防腐防锈处理，避免锈蚀；
2. 适配规格：专属适配DN500规格PP风管，尺寸精准、贴合度高，可匹配对应风管使用需求。
3. 配套配件：含支架、抱箍、膨胀螺栓、垫片，支架制作完成后做除锈、镀锌（或涂刷防锈漆2遍）处理；
4. 产品工艺标准：支架固定牢固，与管道接触紧密，不损伤风管表面
	套
	3.0 
	500.0 
	1,500.00 
	

	6 
	排风系统气密性检测服务
	1. 试验介质：压缩空气+肥皂水检漏；
2. 试验标准：按中压风管要求执行，漏风率≤3%，无可见泄漏点，契合活性炭废气密闭排放规范；
3. 工作内容：试压准备、压力测试、泄漏点检查、修补、复检，出具合格试验记录；
4. 施工要求：全程做好防护，避免损坏管道及接口
	项
	1.00 
	1200.00 
	1,200.00 
	

	合计
	25830.00
	


注：本表格所列数量均为预估参考值，最终具体数值由投标人结合项目实际、深化设计方案、踏勘现场后自主核算确定。
四、项目实施要求

1．产品运输、保险及保管

1.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

1.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。

1.4中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

2.
安装调试

2.1中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.3项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.
测试验收

3.1项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.4采购人与中标人双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

4.
质量保证

4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

4.2项目整体质保1年，其中主机设备质保5年，管线1年。部分材料如国家/行业标准有更高要求的按国家/行业标准执行。

4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护必须免费上门服务。

5.
售后服务

5.1系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

 2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

 3）对用户修改招标要求的响应措施。

5.2技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障电话响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证采购人工作的正常进行。

五、其他要求

1、交货时间及地点：

1.1交货时间：收到业主通知后30日内完成安装、调试并交付使用完毕。

1.2交货地点：采购人指定地点

1.3交货方式：一次性交货。

2、付款方式：合同签订后预付总合同款的40%，项目完工并验收合格后付总合同款的55%，余款5%待验收合格满一年后一次性付清。

3、本项目为交钥匙项目，合同形式为固定总价合同。

4、本项目为交钥匙工程（精细卫生均到位），投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内所需所有设备、配件运抵采购人所在项目工地现场，安装、调试直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及配件的价格、包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其他费用等一切费用。并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

6、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

7、因投标人未踏勘现场导致项目出现漏项、缺项情况的，均视为投标人免费提供。

8、图纸另附。

六、履约验收方式或验收方案：
1）验收主体：甲方为项目的验收主体

2）验收组织方式：自行组织

是否邀请本项目的其他供应商：否

是否邀请专家：否

是否邀请服务对象：否

是否邀请第三方检测机构：否

验收组织的其他事项：

①在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

②甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方千万的直接损失。        

履约验收时间：另行约定 

3）履约验收方式：一次性验收 

4）履约验收的内容：

技术履约验收内容：按采购文件及投标文件的技术部分验收        

服务履约验收内容：按采购文件及投标文件的服务部分验收       

商务履约验收内容：按采购文件及投标文件的商务部分验收

5）履约验收标准：符合国家或行业标准（如有）及其他相关标准     

6）履约验收其他事项：双方协商约定。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出实质性承诺及说明。

第五章  合同协议书
采购人（全称）：               （甲方）
中标人（全称）：              （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息

（1）采购方式：                          
（2）项目名称：                          
2.合同标的及金额：

	标的名称
	品牌及型号
	数量
	单价

	
	
	
	

	合同总额
	


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                                             。

5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）招标文件
（6）标准、规范及有关技术文件
本合同一式   份。甲、乙双方各执   份，签字之日起生效。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：                                                                            

法定代表人：                                   法定代表人：

签订日期：    年   月   日                   签订日期：   年   月   日

第六章 投标文件的组成
一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物/服务说明一览表

五、商务/技术条款响应/偏离表

六、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

七、投标人具备投标资格的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

国企采购
投标文件
采购项目名称： 

采购代理编号：

采   购   人： 

采购代理机构： 

投标人                                                
年  月  日
一、投标函
致：             （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：投标文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物/服务说明一览表

五、商务/技术条款响应/偏离表

六、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

七、投标人具备投标资格的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1.投标人严格按照招标文件的规定报价，见《投标报价表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5.同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：         

电话：              传真：         

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               

日期：               年      月     

二、开标一览表

委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-005 
	项目名称
	生物安全P2实验室设备采购及安装项目

	序号
	采 购 内 容
	金  额（元）

	1
	通风系统项目
	

	2
	净化设备项目
	

	3
	动物房洁净系统升级采购及安装
	

	4
	C区风管采购及安装
	

	总投标报价（元）
	


投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字）：          
日期：     年     月     日
三、分项价格表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数 量
	单价
	金额
(元)
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总投标报价
	
	


投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字）：          
日期：     年     月     日
四、货物/服务说明一览表
招标编号：                          

	序号
	货物名称
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（盖单位章）：
日期：         年     月      日
五、商务/技术条款响应/偏离表
	序号
	招标文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。内容相同的条款不用重复响应。

投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字）：          
日期：     年     月     日
 六、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）
七、投标人具备投标资格的证明文件
供应商应按招标文件要求提供：
投标人资格声明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件。
法定代表人身份证明原件扫描件
法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
5.湖南省政府采购供应商资格承诺函
6.具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）
7.投标人特定资格条件的证明材料（如有）
8.法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。
1.投标人资格声明

致              （采购人或采购代理机构）：
按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1.我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为                 ，统一社会信用代码或注册号为                 ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6.我单位不存在下列情形之一： 

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
投标人名称（盖单位章）：               
法定代表人或其授权的代理人（签字）：          

日期：        年    月    日

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

3.法定代表人身份证明
投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


投标人名称（盖单位章）：
日期：     年     月     日  
注：手持一份原件及被授权委托人身份证至开标现场供查验。
4.法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】
本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                           。
代理人无转委托权。
本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：手持一份原件及本人身份证至开标现场供查验。

5.湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为： 

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）
公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日
6.具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
备注：提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺
7、投标人特定资格条件的证明材料（如有）
备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

8、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件
八、投标人认为需要提供的其他资料


